附件1：NJTECH2018-SZ010项目需求

包一  质谱仪（允许进口，1套）

一、基本配置及技术指标要求：

1、质量数范围：1-200 AMU。

2、毛细管：1-2米长，石英毛细管或不锈钢毛细管。

3、进样加热：加热均匀，温度≥200℃。

4、质谱仪检测器：法拉第杯（Faraday）/电子增倍器(C-SEM)。

5、质量数分辨率：0.5-2.5 AMU可调。

6、快速扫描速度：2ms ~60 s/AMU 可调。

★7、采样速率1～16sccm。

8、浓度分辨率: <1 ppm。

9、MID模式可同时监测通道数：128组。

★10、真空系统：有涡轮分子泵和膜片式无油干泵组成。

11、离子源和质谱仪专利技术：离子源和质谱仪专利技术：Gas-tight 离子源和并带场轴技术及偏压技术，灵敏度高，背景干扰低。

12、灯丝设计：双灯丝一体式设计，气密式铱灯丝，灯丝具有电流和压力 双重保护、防止在操作失误和进气的情况下等对灯丝的损坏。双灯丝设计，气密式离子源具偏压和横向场轴技术, 确保精准度

二、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包二  手套箱（1套）

一、功能要求：

1、密闭循环：手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧。

2、自动控制再生：除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制。

3、自动清洗：手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成。

二、技术指标要求：

1、手套箱箱体尺寸分别是长×宽×高≥1220×750×900mm、≥1220×750×900mm、≥2440×750×900mm，3mm厚，304不锈钢材质，箱体内有多层搁物架，可调节高度；箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。

2、箱体配有大过渡舱（含T型舱）尺寸：直径≥360mm、长度≥600mm；小过渡舱（含T型舱）尺寸：直径≥150mm、长度≥300mm。为方便设备运输，大、小过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。

3、手套口：聚甲醛材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

4、气体循环系统3套：集成风机流量≥60m3/h，加装变频控制。

5、真空泵3台：抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵配装油雾过滤器和气镇。

6、有机溶剂吸附器3套，填充10公斤高效吸附材料，与主循环管道相联，手动蝶阀控制，可以抽真空（装压力表），能快速更换吸附材料，并且不破坏箱内高纯气氛。

7、双气体净化柱3套：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。

8、PLC控制及触摸屏操作系统3套。

9、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，提供不锈钢集成阀座图片。

10、超净过滤系统3套，自上而下层流设计，洁净度可达到10级，配尘埃粒子计数器测试。

★11、水分析仪3台：测量范围是0～500ppm，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，要求水分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

★12、氧分析仪3台：测量范围：0～1000ppm，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，要求氧分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

★13、手套箱物联网系统3套，可以对手套箱设备进行远程监控、诊断、故障自动报警、故障远程修复、用户在线帮助等，实现设备智能化，要求提供手套箱物联网系统证明文件。

14、分体式低温冰箱：安装在箱体侧面，冰箱门嵌在箱体内，有效空间≥30L，温度可达﹣40℃，为防止压缩机震动影响手套箱使用，要求压缩机和冰箱箱体分离。

15、手套箱通过UL认证，附证书扫描件。

三、基本配置要求：

1、3个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度约3 mm。

2、3套气体净化系统。

3、3台真空泵。

4、3套PLC控制及触摸屏操作系统。

5、3台水分析仪。

6、3台氧分析仪。

7、3套有机溶剂吸附器。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包三  镀膜机（1套）

一、功能要求：

1、太阳能薄膜制备系统与手套箱系统的有机结合，该设备可在惰性气体保护的环境下完成装片、装料及换料取片等工作，并且由于采用惰性气体的工作环境及无油真空系统使镀膜机可更快的到达高真空获得洁净的真空环境。

2、蒸发镀膜与手套箱环境无缝对接融合，实现蒸镀、封装、测试等工艺无缝对接稳定性更高。广泛用于有机、无机钙钛矿太阳能电池/锂电池及OLED薄膜等研究系统，广泛应用于纳米薄膜光电子器件制备及生产线前期工艺试验等。

二、技术指标要求：

★1、全自动电气控制系统:采用PLC+工控机+液晶屏控制方式，以方便用户进行镀膜工艺参数的摸索；可使用膜厚仪反控蒸发电源、基片台挡板；可使用膜厚仪控制蒸发速率等；可以根据客户要求定制工艺参数及步骤，可以实现一键完成所有工艺操作步骤；可以根据不同工艺随时更改程序控制；电控控制箱采用与手套箱底部集成设计，液晶屏及鼠标键盘放置到手套箱或者机架单独设计可折叠的放置架上；电控部分不占用手套箱以外的任何空间，保证良好的集成性。

★2、晶振膜厚仪在线监测、控制膜厚，，4探头设计（注明品牌型号）。

★3、金属蒸发电源：功率 1500W，2台；1500W，6-200A（注明品牌型号）。

4、镀膜室：尺寸≥L400mm×W440mm×H450mm；采用不锈钢制作,方箱式，配有前、后门，前门水平滑开式，材质为锻铝，便于手套箱内操作；后门为侧开门，便于设备清理维护；腔体内部蒸发源排放合理，蒸发源挡板易于拆卸清洗，附设计图纸说明。

5、真空极限：极限真空：优于5.0×10-5Pa；(设备和手套箱分体，设备空载抽真空24小时)。

6、抽速：从大气抽至10-4Pa≤40min。

7、抽屉式结构，承载最大小于120×120mm基片； 配有气动基片台挡板。

8、基片台电机驱动，旋转速度0～20转/分钟可调；沉底最高加热温度300℃。

9、蒸发源到样品垂直蒸发距离230～300mm可调。

10、金属蒸发源：4组，金属蒸发源采用铜水冷蒸发电极及舟式或锥形坩埚式，水冷蒸发电极 8根组成4组，（蒸发舟采用80mm长度蒸发舟设计）。

11、最高蒸发温度：室温~1300℃（真空状态）。

12、有机蒸发源：2组，石英坩埚容量2CC，角度可可调倾斜指向基片台，保证镀膜均匀性及有机蒸发材料使用效率。有机蒸发源适用温度：室温～600℃（真空状态），温度控制精度±1℃。

13、有机蒸发电源：2 套 采用每源独立PID智能温控+热电偶+加热电源闭环控温；也可以同膜厚仪联动控制镀膜速率，方便材料掺杂使用。

14、复合分子泵：抽速≤700 L/S。

15、机械泵：抽速≥9L/S，内置挡油阀。

16、报警及保护：对泵、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统。

三、基本配置要求：

1、4组金属蒸发源，2台蒸发电源。

2、2组有机蒸发源，2台有机蒸发电源。

3、1台膜厚监控仪，4个探头。

4、集成性电控布置。

5、PLC+液晶屏+工控机全自动控制系统。

6、1台分子泵+1台真空泵。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包四  数字化筛板精馏实验装置（定制，8套）

一、功能要求：

1、可进行全回流和部分回流连续精馏操作。

2、可测定筛板精馏塔全塔效率、单板效率。

3、可观察灵敏板温度显示。

4、可进行全塔物料衡算和轻组分回收率计算。

5、可进行精馏操作条件对精馏分离效果的影响的研究。

6、组分分析要求采用气相色谱仪。

7、可进行实验数据在线采集、过程自动控制。

8、进料量、塔釜温度、回流比、塔釜液位自动控制。

9、可观察溢流液泛现象。

10、设备主体：塔体Φ76 x4 x3500，304不锈钢制造；含塔釜、塔体和列管冷凝器，高硼硅玻璃视盅2个。

11、塔釜液位控制：自动塔釜液位控制器+高温电磁放料阀+低位报警与加热联锁。

12、进料量计量及控制：微量计量泵+玻璃转子流量计。

13、回流量控制：微量计量泵+玻璃转子流量计。

14、仪器设备知识产权属于南京工业大学。

二、技术指标要求：

1、体系：乙醇-水常压操作。

2、设计压力(a)：0.2MPa，工作压力(a)：0.15MPa。

3、设计温度：150℃，工作温度：120℃。

4、全塔效率：30~65%，单板效率：30~50%。

★5、压力：测量范围0~0.1MPa，测量压力表精度1.5级，传感器0.5级。

★6、温度：测量范围0~150℃，精度0.5级。

★7、进料量：调节范围4~10L/h，精度0.5级。

三、基本配置要求：（以下为单套设备配置，8套装置*8）

| 基本配置 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 1、塔体形式 | 筛板塔，16块塔板 |
| 2、检测及控制装置 | 2.1、塔板温度检测：14个Pt100+14个智能数显表； 2.2、塔釜温度控制：Pt100+智能调节仪+可控硅移相调压器+5kw电加热管； 2.3、进料温度检测：Pt100+智能数显表； 2.4、回流温度检测：Pt100+智能数显表； 2.5、塔顶出料量控制：微量计量泵+玻璃转子流量计； 2.6、浓度测定：气相色谱仪+色谱工作站。 |
| 3、阀门 | 投标文件中注明使用的产品品牌及型号规格 |
| 4、数字仪表 | 投标文件中注明使用的产品品牌及型号规格 |
| 5、微量计量泵（1台） | 投标文件中注明使用的产品品牌及型号规格 |
| 6、管道管件 | 材质：304不锈钢 |
| 7、仪器、仪表、传感器 | —— |
| 8、计算机控制系统 | 8.1、控制柜上配套触摸屏嵌入式控制系统，软件采用MCGS工控组态软件； 8.2、提供在线监控实验软件，可实现远程集中数据采集与控制； 8.3、具有数据远传功能，数据可上传至云平台服务器。 |
| 9、分析配套仪器（共2台） | 气相色谱仪（单热导检测器）+色谱工作站+六通阀在线检测 （投标文件中须说明所有产品品牌及型号规格） |

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：2018年5月30日前，交货后15日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期3年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于10天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

7、付款方式：装置验收合格后支付货款90%，剩余10%余款作为质保金，质保期如无问题无息一次性退还。

8、投标文件须提供详细的实验装置的设计图纸以及实验装置的价格构成表，将以此内容作为评标重要依据。

9、投标文件须提供至少3份同类产品合同。

10、违约金：实验装置不按时交付，逾期一天按实验装置总价的千分之一缴纳滞纳金。

11、设备加工期：甲方随时抽查进度，跟踪装置技术要求，如果发现停工和严重误工的状况，招标方有权利终止。

12、供货地点：南京工业大学江浦校区沉毅北楼。

13、投标人必须实地勘察现场，联系人：薛峰（13584091206），未勘查现场的投标人及投标文件不予受理。投标人勘查现场时须和最终用户沟通具体实施方案，达不到最终用户要求的，评标时将予以否决。

包五  数字化吸收装置（定制，8套）

一、功能要求：

1、可测定水吸收空气中二氧化碳的液相总体积传质系数。

2、可测定高效填料吸收塔的流体力学性能，观察液泛现象。

3、可进行液体喷淋密度等对液相总体积传质系数影响的研究。

4、二氧化碳浓度测定采用气相色谱仪+色谱工作站+六通阀在线检测。

5、塔压降可采用U型压差计和差压变送器+数显表测定。

6、流量采用转子流量计和涡轮流量变送器+智能流量积算仪来测定。

7、液体流量采用变频器+智能流量调节仪来调节。

8、实验数据实时在线采集，过程自动控制，远程传送。

9、设备主体：塔体Φ120 x10x3500，有机玻璃、304不锈钢制造。

10、仪器设备知识产权属于南京工业大学。

二、技术指标要求：

1、体系：CO2-空气-水体系常压操作

2、气量：量程应匹配不同填料的适用范围，流体力学性能与传质性能测定采用两套不同量程的流量计并联。

★3、流量：

3.1、气体调节范围0~40 m3/h，精度0.5级，数据稳定；

3.2、液体调节范围0~1000L/h，精度0.5级，数据稳定。

★4、CO2量：0~200 L/h，设稳压阀（进塔气体CO2浓度摩尔分率3% ~ 10%），浓度波动不大于1%（相对误差）。

★5、压差：0~8 kPa，精度0.5级；温度：测量范围0~50℃，精度0.5级。

6、液相总体积传质系数实测值重复相对误差小于3%。

三、基本配置要求：（以下为单套设备配置，总共8套，需*8）

| 基本配置 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 1、风机 （1台） | 高效低噪涡流风机 |
| 2、水泵（1台） | 304不锈钢离心水泵 |
| 3、分析配套仪（1套） | 气相色谱仪（单热导检测器）+色谱工作站+六通阀在线检测 （投标文件中须说明所有产品品牌及型号规格） |
| 4、塔体形式 | 4.1、填料：不锈钢高效波纹板填料，金属丝网θ环，瓷质拉西环，瓷质鲍尔环各两套； 4.2、填料高度1800 mm，填料两段装填； 4.3、塔顶具有良好液体分布装置，中部液体再分布器可观察液体再分布的效果； 4.4、塔底液位（液封）：手动控制和自动控制； 4.5、气体入塔管路应安装止回阀，防止液体倒灌入流量计。 |
| 5、检测及控制装置 | 5.1、气、液温度测量：温度传感器PT100+智能数显表分别测量气液进口温度； 5.2、气、液和CO2量计量及控制： 5.2.1、手动：玻璃转子流量计； 5.2.2、自动：气体、液体和CO2涡轮流量传感器+智能流量显示与调节； 5.3、塔压降测量：U形差压计与差压变送器+数显表；相对误差不大于3%； 5.4、塔底压力表与压力传感器+数显表，塔底液位自动控制。5.5、稳定的供气、供液系统设计 |
| 6、阀门若干 | 投标文件中注明使用的产品品牌及型号规格 |
| 7、管道、管路 | 材质：304不锈钢镜面管 |
| 8、真空表、压力表 | 投标文件中注明使用的产品品牌及型号规格 |
| 9、智能数显表 | 投标文件中注明使用的产品品牌及型号规格 |
| 10、仪器、仪表、传感器 | —— |
| 11、嵌入式控制系统 | 11.1、控制柜上配套触摸屏嵌入式控制系统，软件采用MCGS工控组态软件； 11.2、提供在线监控实验软件，可实现远程集中数据采集与控制； 11.3、具有数据远传功能，数据可上传至云平台服务器 |

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：2018年5月30日前，交货后15日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期3年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于10天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

7、付款方式：装置验收合格后支付货款90%，剩余10%余款作为质保金，质保期如无问题无息一次性退还。

8、投标文件须提供详细的实验装置的设计图纸以及实验装置的价格构成表，将以此内容作为评标重要依据。

9、投标文件须提供至少3份同类产品合同。

10、违约金：实验装置不按时交付，逾期一天按实验装置总价的千分之一缴纳滞纳金。

11、设备加工期：甲方随时抽查进度，跟踪装置技术要求，如果发现停工和严重误工的状况，招标方有权利终止。

12、供货地点：南京工业大学江浦校区沉毅北楼。

13、投标人必须实地勘察现场，联系人：薛峰（13584091206），未勘查现场的投标人及投标文件不予受理。投标人勘查现场时须和最终用户沟通具体实施方案，达不到最终用户要求的，评标时将予以否决。

包四、包五评标办法和定标原则

1、评标办法：本次采购由南京工业大学招标采购评审小组负责评标。评标依据为招标采购邀请书和投标文件，按标段（分包）进行评审。

投标文件满足招标采购文件全部实质性要求的投标供应商满足3家时，评标采用综合评分法。采用综合评分法的,总分为100分，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。具体评审标准如下：

1.1价格分（30分）

满足招标文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

1.2投标产品技术指标、性能及质量评价（35分）

（1）技术指标（25分）：全部满足技术指标要求的得21分，负偏离一项减2分，正偏离一项加2分（评委会认为超出指标有意义），最高得分为25分。有三项以上负偏离本项不得分。

（2）性能评价（10分）：由评委根据投标产品的配置方案、图纸、现场布置等合理性、可靠性、先进性等进行横向比较评分，优8－10分，良好4－6分，一般0－3分。

1.3投标产品品牌、生产者(制造商)业绩及资质评价（25分）

1.3.1投标产品品牌情况（19分）

（1）（8分）：投标产品提供50个以上客户列表的，酌情评分1-3分，否则不得分；具有影响力客户购买使用实验装置供货合同的，普通本科院校1-2分，985或211院校，酌情评分3-5分。

（2）（8分）：提供用于省、区域性及全国本科高校化工实验竞赛的实验装置的证明或合同，酌情评分1-8分（省级的1-3分，国家大区的3-5分，全国的5-8分），否则不得分。

（3）能提供额外优惠条件，比如赠送装置相关软件或区域性竞赛的相关资料的加1-3分，否则不得分。

1.3.2 经营业绩情况（4分）

投标供应商能提供企业信用等级AAA证书，提供投标人商标注册证，诚信经营示范单位证书，重合同守信用企业证书等情况，每项得1分、最高得4分。

1.3.3 制造商取得的管理及质量论证资质情况（2分）

取得有效期内的质量管理、环保论证等证书，每项得1分、最高得2分。

1.4售后服务及培训（10分）

（1）质量保证期（6分）：在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得1分，最高得6分。

（2）技术支持与培训（2分）：根据投标文件的响应情况酌情给1-2分。

（3）维修站与维修响应时间（2分）：根据投标文件的响应情况酌情给1-2分。