附件1：NJTECH2017-SBZB103项目需求

包一  超纯水系统（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、高精密分析设备用水（ICP、ICP-MS、HPLC 、HPLC-MS、TOC分析、GC-MS、AAS等）。

2、电化学分析，痕量分析，Langmuir-Blodgett槽分析。

3、分析试剂及药品配置、稀释。

4、毒理学研究、环保实验分析等。

5、PCR，电泳，测序，分子生物学，细胞培养，单克隆抗体研究，基因组学和蛋白质组学研究。

6、各种组织/细胞培养。

- 单抗制备，血清稀释等。

二、技术指标要求：

（1）、超纯水系统：

1、进水要求：蒸馏水/RO水/去离子水。

2、电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃；电导率：0.055μs/cm@25℃。

3、TOC水平：1-5ppb。

★4、热源≤ 0.001 EU/ml；RNase:<0.003ng/ml；DNase:<0.4pg/μl；微生物：≤0.01CFU/ml；颗粒(>0.2μm) ≤ 1/ml。

5、出水流速：0 - 2L/min，连续可调。

6、温度探头精确性达±0.1℃(accuracy) ；电极常数：0.01cm-1，探头自动校正。

★7、全系统湿管道消毒，不是只消毒(UF)超滤装置；内置超滤膜可自动冲洗，寿命长达2年以上。

8、双波长紫外灯：185nm、254nm。

9、可反复消毒5次0.2μm终端过滤。

10、宽屏显示屏幕，LCD（4行显示），显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能。

11、数控微处理芯片控制仪器运行，可存储近4 周内的数据。

12、标准RS232 接口，可调节収送时间间隔，安全地发送测量数据，错误信息、时间等到电脑或打印机，符合GLP 标准。

13、配置：主机（包括两个水质监测器，温度探头，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，0.2μm终端微滤器）

（2）、二级纯水系统：

14、进水要求：自来水。

★15、产水电阻率：10 - 15 MΩ-cm @25℃；产水量≥12升/小时；配置254nm紫外灯，细菌 1 CFU/mL；可选配30/60/100升带循环泵储水箱，PE材质符合ME 8159以及NG2431 E标准，耐超纯水腐蚀，不透光，食品安全级，带有5个液位感受器和除菌除CO2呼吸滤器,颜色显示呼吸器需更换；且有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料，配置内置增压泵，反渗透后产水水质探头，产水水质探头,水质探头电极常数为0.01cm-1，温度精确度±0.1℃。

16、TOC水平：< 30ppb。

17、pH值：中性。

18、电子处理控制系统可作连续水质监控。

19、离子柱快接口设计，方便系统维护和耗材的更换。

20、间歇循环，循环时间可调，水循环需经过离子交换纯化柱和紫外灯。

21、具有角度控制面板, 动画显示流程图和水箱水位，可选择控制产水、停水的液位，用户友好的操作界面。

三、基本配置要求：

1、超纯水系统：2个水质监测器，温度探头，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，0.2μm终端微滤器）。

2、二级纯水系统：主机（反渗透、离子交换柱），自来水进水预滤系统,水箱带二氧化碳空气过滤器和溢流过滤器。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后90天内。

3、交货地点：南京工业大学江浦校区内。

包二  超低温冰箱（允许进口，1台）

一、功能要求：

1、能够提供细胞培养所需的环境。

2、可进行自行灭菌，具有防污功能。

- 技术指标要求：

1、内部容积：不小于 490L，2英寸冻存盒容量不少于 288 个。

★2、工作温度:-50℃∽-86℃；产品符合权威认证；箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，便于清洗耐腐蚀；不锈钢搁板高度可调；配备两台冷凝风扇，智能开停。

3、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。

4、有电压及电流补偿器，当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行。

5、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。

★6、配备两扇外门，双外门设计，可以在上层箱体存放频繁使用的样品，下层箱体存放长期不使用的样品；外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.也可以实现多人安全公用一台冰箱；配备四扇内门，减少冷气丢失；两扇外门除标配门锁外，还具有挂锁锁扣，可实现双门四锁，充分保障样品安全；标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器，配备4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口。

★7、三点四层式门密封条，超大冷凝器，面积为305X457mm，配备冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能；确保最佳降温效果具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 228 分钟；2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃；压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 27 分钟。

8、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成。

9、控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然。

10、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

11、全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏。

12、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

13、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静。

14、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时。

15、可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。

16、可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、配有4扇内门。

3、配有1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器，配有4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口。

四、其他要求：

1、质保期：2年，压缩机2年延保。

2、供货期：合同签订后90天内。

3、售后服务：卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4、交货地点：南京工业大学江浦校区内。

包三  离心机（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、可提供低温离心环境（最低温度≤ 4℃）。

2、具有瞬时离心及连续离心方式。

3、可离心15mL、50mL离心管和酶标板。

二、技术指标要求：

★1、最高转速不小于15,000转/分；最大离心力不小于25500×g；最大离心容量不小于1.5L。

2、驱动系统：无碳刷电机直接驱动。

3、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态。

★4、运行时间控制：0-9小时59分钟。

5、温度控制范围：从-10℃ 到+40℃。

6、加/减速选择：9加速/10减速。

7、程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序。

★8、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换，转头自动识别；水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖；可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封；无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

9、离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启。

10、具有自动锁盖及内锁装置功能。

11、噪音≤ 55 dB。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、专用独立的酶标板角转头1套。

3、可放置大容量离心瓶，也可满足放置50ml\15ml离心管。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后90天内。

3、售后服务：卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4、交货地点：南京工业大学江浦校区内。

包四  二氧化碳培养箱（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、能够提供细胞培养所需的环境。

2、可进行自行灭菌，具有防污功能。

3、具有箱内环境参数实时监控功能。

二、技术指标要求：

1、箱体：

1.1、工作体积：240升；

★1.2、具有玻璃内门和可选纯铜内壁；

1.3、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块。

2、温度控制：

★2.1、温度控制范围：3℃～55℃；

2.2、温度控制精度（时间）：±0.1℃；

2.3、温度均一性:±0.5℃；

2.4、温度跟踪报警：有；

2.5、温度显示：触摸屏；

2.6、保温方式：直热式。

3、气体控制：

3.1、二氧化碳控制范围：0～20%；

3.2、二氧化碳控制精度：±0.1%；

3.3、二氧化碳跟踪报警：有；

3.4、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器或IR红外传感器；

3.5、用户编程上下限可跟踪报警。

4、显示控制：

4.1、触摸屏显示温度和二氧化碳浓度；

4.2、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。

★5、90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，具有程序自检功能和自动校正功能。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、六分独立气密性门1套。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后90天内。

3、售后服务：卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4、交货地点：南京工业大学江浦校区内。

包五  倒置荧光显微镜（允许进口，1套）

一、功能要求：

用于培养细胞和组织切片的观察。

二、技术指标要求：

1、光学系统：无限远光学系统，保持理想的图像强度，达到优越的光学校正水平，确保细胞检查及应用中的高清晰度；整套系统可满足明场、相差和荧光功能。

2、调焦机构：稳定调焦系统，设有上限停止功能，行程10mm,最小调焦距离2μm。

3、载物台：具备标本位置快速重现功能，台面移动距离长，可观察整个版面，强度高，耐腐蚀，耐磨损，带灵活同轴右手操作钮的平行滑动载物台；低手位驱动，带标本夹，配有三个辅助载物板适合培养皿、孔板、玻片等多种培养容器。

4、双目目镜筒：

4.1、视场数：22；

4.2、倾斜角度：45°；

4.3、瞳距调节范围：55-75mm；

4.4、屈光度调节：-5∼+5。

5、目镜：10倍，视场数22，高眼点设计，带眼罩。

★6、透射光照明装置：8W白色LED照明，色温6300K，无需滤光片调节色温。

7、５孔物镜转盘，双向可转，单击停止。

★8、物镜参数要求，长工作距离，无限远校正，平场消色差荧光物镜，所有物镜均经过防霉菌处理。长工作距离，无限远校正，平场消色差荧光物镜: 10X/(NA0.3工作距离10 mm)；带1.2 mm玻片校正；长工作距离，无限远校正，平场消色差荧光物镜: 20X/(NA0.45工作距离5.1 mm)；带1.2 mm玻片校正；长工作距离，无限远校正，平场消色差荧光物镜: 40X/(NA0.65工作距离2.6 mm)；带1.2 mm玻片校正。长工作距离，无限远校正，平场消色差相差物镜，所有物镜均经过防霉菌处理。长工作距离，无限远校正，平场消色差相差物镜: 10X/(NA0.25工作距离7.94 mm)；带1.2 mm玻片校正；长工作距离，无限远校正，平场消色差相差物镜: 20X/(NA0.4工作距离7.66 mm)；带1.2 mm玻片校正；超长工作距离聚光镜，NA 0.30, 工作距离72 mm. 聚光镜可拆卸，以提高工作距离至150 mm。

9、荧光光源：12V100W超高压汞灯。

10、荧光装置：直型荧光照明臂，带视场光阑，4孔激发块转盘，内置光闸；

11、高信噪比荧光滤色镜组：

11.1、紫外干涉型激发块（BP325-375； DM400；发射片：BA420LP）；

11.2、蓝色干涉型激发块（BP460-490； DM550；发射片：BA520LP）；

11.3、绿色干涉型激发块（BP480-550； DM570；发射片：BA590LP）。

12、拍照附件要求：CCD尺寸：2/3"；冷却温度：室温 - 30℃；最大分辨率：2580×1944 （5百万像素）；像素大小：3.4 * 3.4 mm；像素位数：12 bit。

13、拍照速率：3 fps （最大分辨率）/10 fps（VGA分辨率）。

14、曝光控制：自动/手动。

15、曝光时间：0.1 ms - 540 s。

★16、提供中文版图像采集和分析软件，软件、相机和显微镜是同一品牌。

17、操作系统：Win XP /Vista 32-64 bit / Win 7 32-64 bit / Win 8, USB 2.0 port。

18、成像特色：连续自动白平衡，连续自动曝光等.

三、基本配置要求：

1、显微镜主机带彩色冷CCD相机及图像处理软件1套。

2、电脑（包含独立显卡、内存和CPU不低于主流配置，Windows系统）。

四、其他要求：

1、质保期：1年，主要配件5年延保。

2、供货期：合同签订后90天内。

3、售后服务：卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4、交货地点：南京工业大学江浦校区内。

包六  多标记微孔板检测仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

可见/紫外光吸收、荧光强度、化学发光检测、时间分辨荧光和荧光偏振。

二、技术指标要求：

1、可见/紫外光吸收：

1.1、检测波长：范围 230-1000 nm，可选任意波长检测，步径精度1 nm，带宽2/5/10 nm可调；

1.2、光吸收检测范围0-4OD，精度@ 2 OD< 2%。

2、荧光强度：

★2.1、主机内置32位激发/发射滤光片转轮，可配置高通透性激发/发射滤光片，且激发/发射滤光片可通过软件系统自由切换选择；具有5个专用二向色镜转化条，可根据特定荧光染料选择优化二向色镜组合，并可通过软件系统自由切换；

2.2、具有荧光顶读、底读和双发射检测模式，具有孔内多点扫描（1-400 点/孔）功能，针对不同均相或贴壁样品，选择最佳的读板方式；

★2.3、荧光检测灵敏度：顶读< 0.01 f mol/well (384 孔板)，底读 < 0.06 f mol/well (384 孔板)。

3、化学发光：

★3.1、可进行化学发光及高通透滤光片型双发射化学发光（BRET）检测等；

3.2、化学发光检测灵敏度：< 50 amol (96 孔板)

4、时间分辨荧光：

4.1、采用高通透滤光片&二向色镜优化光路，可兼容市面上所有的基于TRF和TR-FRET的试剂盒，包括DELFIA/LANCE/HTRF/LanthaScreen等；

4.2、时间分辨荧光灵敏度：< 0.5 amol / well （384孔板）。

5、荧光偏振:

5.1、荧光偏振采用高通透性滤光片光路，保证光透过率和灵敏度，且可自由更换激发/发射滤光片；

5.2、荧光偏振灵敏度：< 3 mP SD / well （96 孔板）。

6、温度控制：保证样品检测温度稳定到室温+3至65摄氏度，步径精度0.1摄氏度，以适用于各种温度条件下的实验需求。

7、气体控制模块：可现场升级气体控制模块，在线控制及监测二氧化碳及氧气浓度，适用于活细胞及厌氧菌培养等实验。二氧化碳浓度范围 0-18%，精度<0.1%；氧气浓度范围0-21%，精度<0.1%。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、可见/紫外光吸收1套。

3、荧光强度1套。

4、化学发光检测1套。

5、时间分辨荧光和荧光偏振五大模块。

6、电脑1台。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后90天内。

3、售后服务：卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

4、交货地点：南京工业大学江浦校区内。