附件1：NJTECH2018-HZ018项目需求

包一  共聚焦激光拉曼光谱仪（1套）

一、功能要求：

完成研究级荧光、拉曼光谱、偏振PL、Mapping、反射吸收光谱、LBIC、EL测量。

二、技术指标要求：

1、高性能影像矫正光谱仪：

1.1、C-T式光学结构，影像矫正设计。

1.2、焦长：≥500mm。

1.3、相对孔径：f/6.5。

1.4、双狭缝入口：一个狭缝出口、一个CCD出口。

1.5、光栅尺寸规格：68×68mm，进口光栅。

1.6、光谱分辨率：0.08nm @ 1200g/mm & 15um CCD。

1.7、线色散倒数：1.7nm/mm。

2、光谱探测器：

★2.1、具有高像元分辨率的背感光CCD芯片，分辨率不小于2000*256。

2.2、可见近红外拉曼专用CCD，量子效率在700nm-870nm区间处>90%。

2.3、光谱范围：200 ~ 1100 nm 。

2.4、最低制冷温度-70℃。

2.5、读出噪声< 5e-。

2.6、深度掺杂技术，消除近红外波段的Etaloning效应，增强NIR波段采集。

2.7、暗噪声：0.1e-/p/s@-60℃。

2.8、像元大小：15um。

3、样品视频监控模块：内置百万像素视频摄像头，用于明场情况下激发点的确定与找寻。

4、光源模块：

4.1、标配405nm激光器，100mW，TEM00模，405nm滤光片组用于滤除等离子线。

4.2、标配532nm激光器，50mW，TEM00模，532nm滤光片组用于滤除等离子线。

4.3、白光光源，150W溴钨灯光源，光谱范围：360-2400nm，配置可见波段带通滤光片，用于减少杂散光；

★4.4、内置激光能量衰减模块，可自动对激光进行连续调整，配合功率计，可实现软件自动校准光功率，衰减比例电动可调。

5、光路收集模块：

5.1、基于正置显微镜的模块化光路盒。

5.2、电控手动切换滤光片盒。

5.3、荧光测量光路采用二向色镜模式。

5.4、拉曼测量光路采用双EdgeFilter模式，更好的滤除瑞利散射，采集到更靠近的Stokes散射。

6、显微物镜与相关显微附件：

6.1、研究级正置显微镜：5倍，20倍，100倍常规工作距离物镜各一个。50倍长工作距离物镜一个。以上物镜均为NIR增强型的显微物镜。

6.2、X-Y电动载物台，满足不小于100μm*100μm扫描范围。

7、相关测量附件：

7.1、400-700nm偏振附件，用于可见波段偏振光谱采集。

7.2、600-100nm偏振附件，用于NIR波段偏振光谱采集。

7.3、激光功率计，用于测量系统中的激光功率，表头带有计算机可编程接口。

7.4、精密隔振光学平台，阻尼隔振，约2.4×1.2m。

8、主要测量参数：

8.1、荧光光谱范围：405nm激发，420-900nm。

8.2、拉曼频移范围：532nm激发，70-4000cm-1。

8.3、偏振光谱范围：400-700nm，600-1100nm。

8.4、反射吸收光谱范围：400-900nm。

8.5、光电流：基于405nm和532nm波长。

★8.5、光电流decay time测试：

测试20ms光电流decay，要求Laser On/Off速度<1ms

8.7、空间分辨率：

（1）≤1μm@532nm激光器，100x物镜。

（2）1.5~2μm@532nm激光器，50x物镜。

（3）≤0.8μm@405nm激光器，100x物镜。

（4）1~1.5μm@405nm激光器，50x物物镜。

9、数据采集软件

9.1、显微荧光与Raman采集软件。

（1）显微Raman/PL光谱采集。

（2）光吸收光谱。

（3）偏振光谱测试。

（4）EL测试。

9.2、LIBC采集软件：

（1）光电流采集功能：laser on/off 模式下暗场光电流测试。

（2）光电流随时间，激发功率等变化曲线。

（3）激发功率衰减软件控制。

三、基本配置要求：

1、影像矫正光谱仪

2、光谱探测器

3、显微镜及其附件

4、光源模块

5、光路收集模块

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后2个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保一年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

包二  GNSS-RTK接收器（10套）

一、功能要求：

满足GNSS静态测量数据采集，满足电台模式和网络模式下RTK动态测量的要求。

二、技术指标要求：

A、主机部分：

1、卫星通道：不低于220通道。

2、系统内核：采用多星系统内核。

3、能同时接收GPS、GLONASS、Galileo、SBAS、BDS信号，GPS需支持L1、L2、L5，北斗需支持B1、B2、B3。

4、精度指标：

RTK定位精度：平面：±（8+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）。

高程：±（15+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）。

静态定位精度：平面：±（2.5+0.5×10-6D）mm（D为被测点间距离）。

高程：±（5+0.5×10-6D）mm（D为被测点间距离）。

DGPS定位精度：平面精度：±0.25m+1ppm。

高程精度：±0.50m+1ppm。

SBAS定位精度：0.5m。

初始化时间：＜10秒。

初始化可靠性：＞99.99%。

倾斜测量：30°以内：≤3cm。

5、主机需单键操作，指示灯显示卫星接收、数据通信、电池电量等。

6、内置4G全网通网络通信：TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EDGE、GPRS、GSM

WiFi通信：802.11b/g接入点和客户端模式，可提供WiFi热点服务。

7、内置收发一体电台：

功率：1W/2W/5W可调，频段：403MHz-473MHz。

传输速率：19.2kbps/9.6kbps可调，频道数：116个频段可调。

8、智能服务：语音播报、语音向导、功能自检、DIY语音。

9、无线通讯：内置蓝牙。

10、电池：单电池高容量锂电池5000mAh（标配2块）。

外接电源输入电压：直流6~28VDC，带过放保护。

11、远程服务：远程升级、远程注册、远程数据下载。

12、主机材质：外壳采用镁合金材料，重量：≤1.2kg（含电池）。

13、存储：内置16G，可最大支持32G。

14、工作温度：-45℃— +75℃，存储温度：-55℃— +85℃。

防护：IP68，湿度：100%。

B、手簿控制器部分：

★1、操作系统：安卓6.0或以上；提供不限数量的所有教学实习所需要的安卓版全功能外业实习测量软件，确保学生实习中的无偿全功能使用，并永久免费在线实时更新至最新版本。

2、CPU：4核64位CPU，处理器主频：1.5GHZ。

3、内存及存储：RAM≥2G，ROM≥16G；支持不小于128G扩展。

4、显示屏：≥3.7 英寸高亮户外彩色电容触摸屏（带触摸笔，可带手套操作）。

5、数据接口采用USB-TypeC，支持OTG功能，支持正反插拔，支持快速充电技术。

6、通讯模块： 4G全网通，支持语音通话，同时支持移动、联通、电信 2G、3G、4G 网络通讯。

7、电源特性：确保续航，需采用可拆卸锂电池，电池容量≥5200mAh，支持快充。

8、GNSS 性能：内置 GNSS 天线，支持GPS，GLONASS，AGPS；20通道。

9、主摄像头像素≥800万（带闪光灯）。

10、工业性能：防尘防水IP67；抗1.2米自然跌落。

11、应用功能：重力感应器，电子罗盘，气压计，光感应器，陀螺仪。

C、软件部分：

手簿标配数据采集软件，需具备以下功能：

1、支持第三方地图作底图功能。

2、支持面设计、面放样、土方计算功能。

3、支持测距仪：深威达、Leica Disto D8/D5/D3、Trupulse 360B等。

4、支持底图放样：CAD\ArcGIS\格式导入，图上选点\线直接放样。

5、支持倾斜测量功能。

6、支持自定义图层显示：支持底图按图层显示。

7、支持根据横断面显示道路示意线。

8、支持纬地、海地PM导入生成道路数据。

9、界面图示化显示，支持手动切换平曲线、横断面显示。

10、放样界面有箭头指示目标方向。

11、支持自由检核功能，道路任意位置测量后即可知道填挖量。

12、支持回头曲线、虚交点、横偏（折断）线路。

13、支持超高、加宽、边坡放样。

14、支持静态定时关机。

15、支持横偏和起点偏移线路原型。

★16、自由采集断面功能，支持不设道路中线采集断面，即实时生成道路中线和断面数据，主要用于已有线路的踏勘。

17、支持导入landxml道路数据。

★18、支持自动软固件升级。

D、投标方需提供资料：

1、提供加盖设备制造厂商公章的针对本项目的项目授权书；

2、提供投标产品（含手簿控制器）彩页原件。

三、基本配置要求：

主机10台，操作手簿10套，对中杆10根。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后10天内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保1年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

5、付款方式：验收合格后一次性付清全款。