附件1：NJTECH2018-HZ022项目需求

包一  荧光显微镜（1套，允许进口）

一、功能要求：

1、用于薄膜样品的明场及荧光成像。

2、用于纳米材料的高分辨率明场及荧光成像。

3、能够观察生物细胞样品的透射光明场，反射光明场及荧光成像。

4、具有对弱荧光及近红外荧光信号的成像能力。

二、技术指标要求：

1、主机：

★1.1、光学系统：无限远校正光学系统，保证光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行，齐焦距离45mm。

1.2、具有透射光明场、反射光明场、微分干涉、荧光、偏光功能，可升级至二十五人共揽等功能.

1.3、六位物镜转换器。

1. 4、放大倍数：5X-200X。

1.5、透射光，反射光照明均为12V100W卤素灯，有日光平衡和减光滤光片。

1. 6、调焦：带有同轴粗、微调焦装置；调焦旋钮高度可调节，操作舒适。

1. 7、宽视野三目镜筒：视野≥25mm，分光比例0/100%，50/50%，100/0%（可100%分光给照像部分）。

1. 8、载物台：低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，用户可自己将操作杆左右手更换，X-Y移动无暴露齿条。

2、光学部件：

2.1、万能聚光镜：带有孔径光阑的聚光镜，有效光阑刻度上具有彩色标注且与物镜颜色代码对应，可确保快速正确匹配物镜与光阑。

2.2、物镜：所有物镜均为荧光专用物镜：

2.5X (NA=0.07)平场半复消色差物镜；

5X (NA=0.12)平场半复消色差物镜；

10X (NA=0.25)平场半复消色差物镜；

20X (NA=0.5)平场半复消色差物镜。

3、荧光光源：荧光光强可调：精确选择荧光激发强度，防止样本淬灭；可记忆当时的荧光强度，也可通过软件调整。

3.1、长寿命荧光光源，配有紫外，蓝色，绿色，黄色荧光带通滤块：能适应DAPI, PI，Hochest，FITC, Rodanmin, TexasRED，GFP等多种染料。

★3.2、具有零荧光漂移技术, 保证多色荧光无错位，具有消杂光技术。

4、图像捕捉及分析系统：

4.1、彩色数码制冷CCD，彩色、黑白双模式。

★4.2、制冷系统：低于环境温度20度。

4.3、物理分辨率：500万物理像素，有效像素达到700万像素。

5、显微图像控制及分析软件：

5.1、自动实验条件保存和恢复：能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性。

5.2、图像采集：完全控制CCD；调整如曝光，增益，binning，伽玛值等参数，可实现ROI区域采集等。

5.3、可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类计数等。字体、颜色随意改变。图像能进行JPG / TIFF/AVI/Quicktime输出。

5.4、图像导航器：可进行XYZ、XYT、XYλ、XYZT等多通道图像的浏览、播放，放大缩小；调节反差，亮度和伽玛，图象剪裁。

5.5、图像画廊阵列：具有最佳焦平面寻找功能，以及XYλZT多维序列自定义编辑输出功能。能一键显示荧光叠加图、Z轴叠加图、三维共定位等。

5.6、图象播放：具有多视野比对功能，特别适合多孔板活细胞图像回放和分析。

5.7、荧光图像叠加：能进行多个荧光通道图像的叠加。

5.8、图像分析：具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘等滤镜。

5.9、图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。

5.10、图像运算：能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。

5.11、图像量化分析测量：

1）	荧光定量测量 (光密度/长度/面积/周长)*需要手动圈定ROI。能测量分别对象的长度、面积、平均光强度、总光强度、中心点。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。

2）荧光强度定量测量：能进行单线、区域、序列以及整个图象堆叠区域光强度测量；在实时图上在线测量比率测量。

3）自动校准系统，测量单位（um）直接显示无需校准。

4）配有比例荧光校准公式，可实现测量分析双波长比例荧光测定。

三、基本配置要求：

1、显微镜主机 1台。

2、成像系统 1套。

3、工作站及分析软件1套。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保一年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

包二  高效液相色谱仪（1套，允许进口）

一、功能要求：

食品中营养物质及有害物质的定性定量分析。

二、技术指标要求：

1、性能参数：

1.1、四元梯度泵：

1.1.1、串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗。

1.1.2、泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，非皮带传动，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度。

1.1.3、流量范围：0~10 ml/min，递增率0.001ml/min。

1.1.4、流量精度≤0.07 % RSD或0.02min SD。

1.1.5、操作压力：最高400 bar。

1.1.6、集成真空脱气机：四路独立脱气操作,每一通路最大流速：10 mL/min。每个通道内部体积：1.5 mL。消除基线波动，并减少平衡时间。

★1.1.7、主动电磁阀设计。

1.1.8、主动密封垫清洗功能。

1.2、自动进样器：

1.2.1、采用微型计量泵定量（处于高压中流路中），不易产生气泡，保证任何情况下进样的准确和精确。

1.2.2、进样针为流通式设计，无需针内清洗，进样量标准0-100 uL ，最高可扩展至1800 uL，增量为0.1uL，采用蠕动泵进行针外壁清洗，有效降低交叉污染。

1.2.3、操作压力范围：最高600 bar。

1.2.4、进样精度：< 0.25 % RSD。

★1.2.5、样品容量：132位（2 mL 样品瓶）。

1.2.6、交叉污染：< 0.004 %。

1.2.7、进样循环时间：<18 s。

1.3、多柱柱温箱：

1.3.1、半导体温控设计，两个独立控温模块；内置预热器，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换。

1.3.2、柱温范围：4-85˚C。

1.3.3、温度稳定性：±0.03˚C。

1.3.4、温度准确度：≤±0.5°C。

1.3.5、温度精度：0.05 ˚C。

★1.3.6、柱容量：可同时放置4根30 cm色谱柱。

1.4、可变波长紫外检测器：

1.4.1、波长范围：190-600 nm。

1.4.2、狭缝宽度：6.5 nm。

1.4.3、噪声: ±0.25 *10-5AU (254nm)。

1.4.4、漂移：1 x 10-4AU / hr (254nm)。

1.4.5、时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯开关。

1.4.6、线性范围：>2.0 AU(5%)(265 nm)。

1.4.7、数据采集频率：120 Hz。

1.4.8、检测方式：单波长或双波长检测。

1.5、示差折光检测器：

1.5.1、示差折光范围：1.00–1.75 RIU。

1.5.2、光学组件温度控制：高于室温 5°C 到55°C。

1.5.3、样品池：体积 8 µL。

1.5.4、短期噪声：< +/- 1.25*10-9 RIU。

1.5.5、漂移：< 200*10-9 RIU/h。

1.5.6、按时间编程：极性，峰宽，零点调整自动归零。

1.5.7、数据采集速率：最高 74 Hz。

2、数据处理系统：

2.1、符合FDA 21CFR标准，可以处理如GC、LC、GCMS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。

2.2、可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。

三、基本配置要求：

1、四元高压泵1台（含脱气机，主动电磁阀，主动密封垫清洗）

2、132位自动进样器1台（含2个66位样品盘）

3、多功能柱温箱1台

4、双波长紫外检测器1台

5、示差折光检测器1台

6、工作站软件1套

7、安装工具包1套

8、4.6x150mm, 4μm C18色谱柱1根

9、1L溶剂瓶4个

10、2ml样品瓶100个

11、PTFE滤芯10个

12、玻璃溶剂过滤头2个

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保一年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。