附件1：NJTECH2019-HZ002项目需求

气相色谱仪（1套，允许进口）

一、功能要求：

可以实现各类无机、有机气体的分离与检测。

二、技术指标要求：

1、色谱性能：

1.1、保留时间重现性：＜0.008%。

1.2、峰面积重现性：＜1%RSD。

★1.3、流路压力：最高达150 psi。

2、柱箱：

2.1、操作温度：室温以上4˚C~440˚C。

2.2、最大升温速率：118˚C/分钟。

2.3、支持19阶/20平台程序升温。

★2.4、可升级LTM（低热容技术）功能。

3、毛细柱分流/不分流进样口（带电子气路控制）：

3.1、最高使用温度：400˚C。

3.2、压力设定范围：0-149 Psi。

4、填充柱进样口（带电子气路控制）：

4.1、最高使用温度：400˚C。

4.2、具有适合连接1/4英寸和1/8英寸填充柱的接头。

5、FID检测器：

5.1、最高使用温度400 ℃。

5.2、最低检测限：<1.4pg C/s（十三烷）。

5.3、数据采样速率：500Hz。

6、TCD检测器：

6.1、最高使用温度：400˚C。

6.2、最低检测限：400pg丙烷/ml。

6.3、线性动态范围：＞105。

7、气体进样阀：

7.1、气体阀具有独立的阀驱动。

★7.2、具有阀控温系统。

8、色谱分析软件具有保留时间锁定功能(RTL)。

三、其他要求：

1、气相色谱仪主机1台。

2、气体进样阀2个。

3、填充柱进样口1个。

4、毛细管柱进样口1个。

5、热导检测器1个。

6、氢火焰离子化检测器1个。

7、填充柱2个。

8、毛细管柱1个。

9、气体流量计2个。

10、安装工具包1套。

11、电脑1套（≥i3-8100 8G 1T 21.5英寸）。

四、其他要求：

1、质保期1年。

2、供货期为合同签订后3个月。

3、提供1名外出公司培训名额（含食宿），免费现场安装及现场培训。

4、售后服务：4小时内响应，48小时内上门服务。