附件1：NJTECH2018-SBZB004项目需求

包一  数字源表（允许进口，2套）

一、功能要求：

精准测量小尺寸纳米材料的电学性质。

二、技术指标要求：

1、输出功率不低于22W。

★2、输出电流：最小值±10pA，最大值±1.05A，精度不低于0.015%。

★3、输出电压：最小值±1uV ，最大值±21/±210V，精度不低于0.035%。

★4、电阻范围：小于0.2欧姆到大于200兆欧姆，精度不低于0.06%。

5、最快速度不低于1000点／秒。

6、可程控电流驱动和电压测量，钳位的 6位线电阻测量。

7、数字I/O接口，可直接与其它仪器沟通。

三、基本配置要求：

1、主机2台。

2、电源线2根。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后3个月内。

包二  数字源表（允许进口，2台）

一、功能要求：

精准测量小尺寸纳米材料的电学性质。

二、技术指标要求：

★1、高度集成4象限电压/电流源，分辨率6位半。

★2、动态量程：10A脉冲到0.1fA和200V到100nV。

3、内置基于Java的测试软件，通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试。

4、在仪器内嵌入完整的测试程序，实现业界最佳的系统级吞吐量。

★5、在无需主机情况下，实现多通道并行测试。

三、基本配置要求：

1、主机2台。

2、电源线2根.

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后3个月内。

包三  气相色谱仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、带有流量控制系统。

2、标准配备恒线速度控制功能。

3、实现气体分析自动切换，无需人工干预。

4、实现进样一次，完成样品气体中的氮气、VOC同时分析检查，TCD和FID数据同时给出定性报告。

二、技术指标要求：

1、主机部分：

1.1、柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态二氧化碳时可达-50℃，液氮可达-99℃）；

1.2、程序升温：20阶21平台；

1.3、升温速率：0.01-220℃/min；

1.4、温度设定精度：0.1℃；

1.5、控温精度：0.01℃；

1.6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；

1.7、具有柱温箱温度的自动保护功能；

1.8、最大运行时间：9999.99分钟；

★1.9、可同时安装3个独立控温的检测器。

2、进样单元：

★2.1、最多可同时安装2个独立控温的进样单元，有电子流量控制系统；

2.2、具备室温补偿和自动环境补偿功能；

2.3、压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）；

2.4、升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min；

2.5、压力程序：7阶；

2.6、分流比设定范围：0 ～ 9999.9；

2.7、流量设定范围：0 ～ 1250mL/min；

2.8、支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲操作模式；

2.9、标准配备恒线速度控制功能。

3、氢火焰离子化检测器（FID）：

3.1、最高使用温度：420℃；

3.2、方式：双流路方式；

3.3、自动点火功能；

3.4、检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )；

3.5、动态范围：107。

4、热导检测器（TCD）：

4.1、最高使用温度：420℃；

4.2、灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)；

4.3、动态范围：105；

4.4、惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，预置放大器，10×增幅时。

5、气路：全部气路采用惰性管路。

6、数据处理系统：

6.1、数据采集和数据解析：具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面；

6.2、网络化控制:可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作；

6.3、法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能。

三、基本配置要求：

1、气相色谱主机1套（包括FID和TCD各1套，分流不分流进样口1套）。

2、标气1套。

3、惰性管路1套。

4、独立加热阀箱。

5、自动十通阀和自动六通阀各1套。

6、三通道自动压力控制器。

7、原厂控制软件1套。

8、专用程序控制器1套。

9、定量环（100uL和1mL）各1套。

10、专用色谱柱3根。

四、其他要求：

1、质保期：自安装调试验收之日起1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

包四  立式机械密封试验机（定制，1套）

一、功能要求：

用于纳米磁流体膜动压机械密封性能参数测试试验，试验机采用立式结构，由机械系统和计算机数据采集系统两大部分组成。能够完成不同磁场强度、弹簧比压、介质压力和转速条件下机械密封动环和静环端面间磁流体润滑膜特性的测试；全中文软件操作界面，采集数据记录入数据库，同时在计算机界面实时显示测量曲线。

二、技术指标要求：

1、机械系统技术指标要求：

1.1、精密型电动升降台的行程为120 mm，最小步长5 um；

1.2、立式主轴转速：0～3000r/min，电机可变频无级调速，精度0.2％；

★1.3、立式主轴与静环座的同轴度精度为0.05mm。

2、计算机数据采集系统的技术指标要求:

2.1、磁流体膜厚度的测量范围为0～0.2 mm，精度为0.5％；

2.2、磁流体膜压力的测量范围为0～2 MPa，精度0.5％；

2.3、静环温度的测量范围为0～150 ℃，精度0.5％；

★2.4、摩擦扭矩测量范围为0～5 Nm，精度0.2％；

2.5、密封腔介质压力的测量范围为0～2 MPa，精度0.5％；

2.6、密封腔介质温度的测量范围为0～100 ℃，精度0.5％。

三、基本配置要求：

1、机械系统基本配置要求：

1.1、机械系统包括主轴驱动用变频电机、立式主轴、轴承、支座、精密型电动升降台、静环安装支架、静环座及密封系统；

1.2、静环安装支架、静环座及密封系统采用304不锈钢材料；

1.3、立式主轴材料为20Cr13，并经调质处理。

2、计算机数据采集系统基本配置要求：

2.1、采用计算机进行数据采集与控制，须有采集卡，平台使用简体中文版（LabVIEW 2011）正版套件开发；

2.2、计算机数据采集与控制系统模块包括：

2.2.1、参数设定模块：密封介质压力设定、弹簧比压设定、电机转速设定；

2.2.2、测量模块：密封腔介质压力测量；密封腔介质温度测量；静环温度测量；密封端面膜压测量；密封端面膜厚测量；密封端面摩擦扭矩测量；

2.2.3、控制模块：立式主轴电机转速控制；精密型电动升降台步进电机进给控制；

2.2.4、数据记录模块：使用数据库记录测量的数据。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后100天内。

包五  切割机（1套）

一、功能要求：

1、膜组件用专用夹具固定在可移动平台上，设定好平台移动速度以后，膜组件封胶后的出水端面逐渐向立式铣刀靠近，通过铣刀对胶层抛弃式切割，实现组件出水端面开孔的功能，在切割时产生的碎屑，由灰尘抽吸系统集中收集，保证工作区域的整洁。

2、可切割2,4,6,8寸型号的柱式膜组件，无需更换夹具，气动夹紧，可切割组件的长度在0.5-2米范围内。

二、基本配置及技术指标要求：

1、切割刀采用可换式多面合金铣刀片模式，多面可用，并有标志，采用变频控制，铣刀自转转速不低于3000转/分钟。

2、立式刀口周围安装有吸尘口，吸尘器功率为3000W以上，满足工作区域清洁。

3、切割时，螺旋铣刀位置固定不动，膜组件从左往右移动速度可调范围10-20mm/s。

4、膜组件端头切割的深度可调范围为5-30mm，具备切割深度定位功能，定位精度在±1mm范围内，通过标尺调整切割深度，切割时定位自动撤除。

5、采用两螺旋铣刀，分为粗切和精切，必须单人可操作完成。

6、设备开机单次切割的时间不高于3分钟。

7、刀具采用市面易购买到的多面合金铣刀片，可转位，并易替换。

8、切割表面与组件封头体需齐平，允许最大表平面高低差为1mm。

9、立式铣刀切割系统，包括如下部分：

9.1、粗切刀（直径Φ120mm，包含72个刀口，螺旋柱状，总高300mm）；

9.2、精切刀（直径Φ60，包含36口，螺旋柱状，总高300mm）；

9.3、精切刀与粗切刀由传动齿轮相连接，齿轮尺寸为6寸，模数7mm，齿数22，齿高80mm齿宽18mm，齿轮材料需符合国际标准ISO6336-2006，齿轮通过Φ30传动轴与电机相配合；

9.4、交流电机（功率7.5 KW，转速最大3000 rpm，变频调速），需符合IEC60034标准，防护等级为IP55；

10、可移动组件夹具平台，包括如下部分：

10.1、钢板底座（1.2米*0.4米），304材质，厚度10mm，用于固定组件夹具；

10.2、钢板底座下配有齿轮滑动导轨，长度110mm，宽度40mm，高度39mm梁身螺母槽B5，H5分别为13.5，27。

11、8寸组件夹具，材质304，宽度25mm，厚度12mm，配快速卡箍。

12、平台移动电机，交流电机配减速电机，减速比1:17（电机功率3KW，转速最大150 rpm，变频调速）。

13、灰尘收集系统，包括如下部分：

13.1、交流电机（功率4KW，转速最大4500 rpm，变频调速），需符合IEC60034标准，防护等级为IP55；

13.2、双桶吸尘支架，配4个吸风口，吸风口尺寸Φ50mm；

13.3、灰尘收集袋，PET材质，直径Φ800mm。

14、备用合金铣刀1套。

15、组件端面切割的膜丝开孔率大于99.9%。

16、切削面光滑，光洁度不低于13，表面粗糙度不高于0.012μm。

三、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后2个月内。