附件1：NJTECH2018-HZ024项目需求

设备一、发酵罐（2套）

一、功能与技术要求：

1、罐体：适用于细菌，真菌等微生物培养。罐体总容积≥7.5L，工作容积: 2.2-5.6L。耐高温灭菌的半圆形型底部硼硅酸盐玻璃罐体，单层玻璃罐体。

2、罐盖：不锈钢顶盖( 罐体上盖)，含各种电极传感器插口、各种进液、排液、接口及驱动电机轴封通气管路。

3、主控制台：配有≥7英寸工业彩色触摸屏，控制系统为反应流程控制器，用于监测控制微生物培养过程。

4、控制软件：含一键启动功能，可一键启动所有参数并开始控制；可保存设定的工艺参数或者控制策略为Recipe文件，方便随时调用。最多可控制32个过程参数；可选多种培养模式，自动适配不同的罐体体积和培养方式，具有富氧和富氮模式；可同时显示8个过程参数趋势图，可保存60天的数据。

5、适用罐体：可支持工作体积0.4L-10.5L的可灭菌性罐体和工作体积250ml-40L的一次性罐体。一次性塑料罐体的质量符合iso9001，iso13485，iso14001，iso14644-1，iso11137，USP classⅥ〔88〕，EMEA/410/01 Revision3等标准，并提供相关证明文件。生产商需提供一次性罐体由小到大工艺放大培养的相关文献。

6、软件升级：配两个USB接口，用于软件的定期更新升级，数据的保存和维护等。

7、远程控制：配以太网口，可与IPad，iphone，PC机等进行远程通讯连接和控制，实现远程控制。

8、搅拌系统：顶置机械搅拌马达，无碳刷伺服马达，转速可调范围25-1200rpm，控制精度±1rpm；马达转动方向可切换正反转。满足高密度搅拌要求，可与溶氧偶联精确控制溶氧值；PID 控制；可手动、自动或级联控制设置。

9、搅拌桨：配有双层六平叶发酵专用搅拌桨，及可拆式316L不锈钢挡流板（4片），确保搅拌均匀且具有高氧移转率。

10、温度控制：PID控制加热或制冷。温控范围为冷却液温度8-45ºC，温度精度显示 0.1 ºC。温度传感器为RTD铂金属精确温度探头( Pt 100 )。Thermowell温度测量电极插套。

11、通气系统：高配控制器采用空气/O2/CO2/N2四路通气系统，发酵时自动混气系统自动分配两气比列，细胞培养时可在控制器上选择进气模式（四气/三气，自动/手动）配有质量流量计；采用环形气体分布器。标准型控制器为转子流量计配置。

12、pH控制：ISM数字pH电极；pH电极可重复灭菌，校准由系统软件完成，可二次校准；pH检测控制范围2-12pH，控制精度±0.01pH；可与任意一个蠕动泵进行pH偶联控制。

13、DO控制：ISM数字溶氧电极；DO电极可重复灭菌，校准由系统软件完成；DO检测控制范围0-200%, 精度±0.1%；可与转速、气体比例进行DO偶联控制。

14、排气：位于罐盖上不锈钢排气冷凝器，连接0.2 µm除菌过滤器。

15、泡沫控制：泡沫电极检测泡沫，蠕动泵可设定自动添加消泡剂，具有手动、自动、关闭三个选项。

16、补料系统：内置3个蠕动泵（30RPM），可计算总补料量，可设定循环时间和循环比例；可任意分配作为酸/碱，消泡，和补料等；蠕动泵可正反向旋转。蠕动泵泵头采用快夹式蠕动泵头并提供实物照片。

17、取样：配置无菌取样装置。

18、扩展接口：高配型控制器配模拟输入/输出端口各3个，可连接天平，尾气分析等。

二、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后2个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保一年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

设备二、高效液相色谱仪（1套）

一、功能要求：

食品中营养物质及有害物质的定性定量分析。

二、技术指标要求：

1、性能参数

1.1、四元梯度泵

1.1.1、串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗。

1.1.2、泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆，非皮带传动，保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度。

1.1.3、流量范围：0~10 ml/min，递增率0.001ml/min。

1.1.4、流量精度≤0.07 % RSD或0.02min SD。

1.1.5、操作压力：最高400 bar。

1.1.6、集成真空脱气机：四路独立脱气操作,每一通路最大流速：10 mL/min。每个通道内部体积：1.5 mL。消除基线波动，并减少平衡时间。

★1.1.7、主动电磁阀设计。

1.1.8、主动密封垫清洗功能。

1.2、自动进样器

1.2.1、采用微型计量泵定量（处于高压中流路中），不易产生气泡，保证任何情况下进样的准确和精确。

1.2.2、进样针为流通式设计，无需针内清洗，进样量标准0-100 uL ，最高可扩展至1800 uL，增量为0.1uL，采用蠕动泵进行针外壁清洗，有效降低交叉污染。

1.2.3、操作压力范围：最高600 bar。

1.2.4、进样精度：< 0.25 % RSD。

★1.2.5、样品容量：132位（2 mL 样品瓶）。

1.2.6、交叉污染：< 0.004 %。

1.2.7、进样循环时间：< 18 s。

1.3、多柱柱温箱

1.3.1、半导体温控设计，两个独立控温模块；内置预热器，流动相柱前预加热，有效防止流动相在色谱柱内的热交换。

1.3.2、柱温范围：4-85˚C。

1.3.3、温度稳定性：±0.03˚C。

1.3.4、温度准确度：≤± 0.5°C。

1.3.5、温度精度：0.05 ˚C。

★1.3.6、柱容量：可同时放置4根30 cm色谱柱。

1.4、可变波长紫外检测器

1.4.1、波长范围：190-600 nm。

1.4.2、狭缝宽度：6.5 nm。

1.4.3、噪声: ±0.25 * 10 -5 AU (254nm)。

1.4.4、漂移：1 * 10-4AU / hr (254nm)。

1.4.5、时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯开关。

1.4.6、线性范围：>2.0 AU(5%)(265 nm)。

1.4.7、数据采集频率：120 Hz。

1.4.8、检测方式：单波长或双波长检测。

2 、数据处理系统

2.1、符合FDA 21CFR标准，可以处理如GC、LC、GCMS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。

2.2、可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。

三、基本配置要求：

1、四元高压泵1台（含脱气机，主动电磁阀，主动密封垫清洗）。

2、132位自动进样器1台（含2个66位样品盘）。

3、多功能柱温箱1台。

4、双波长紫外检测器1台。

5、工作站软件1套。

6、安装工具包1套。

7、4.6x150mm, 4μm C18色谱柱1根。

8、1L溶剂瓶4个、2ml样品瓶100个、PTFE滤芯10个、玻璃溶剂过滤头2个。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保一年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。