附件1：NJTECH2018-HZ014项目需求

包一  旋转弯曲试验机（1套）

一、功能要求：

可进行常温、高温条件下多种尺寸试样旋转弯曲疲劳试验，符合ISO，DIN和GB等测试标准，且能够自动记录断裂时的实验参数。设备必须具有优良的品质，可靠性要高，使用寿命长；设备整体安全性要求应配有安全防护装置，安全门锁-系统安全性符合欧共体EEC和机械安全指令，提供CE认证标识。

二、技术指标要求：

1、工作条件：电力供应380V,50HZ。

2、技术要求及主要规格参数：

★2.1、频率范围：试验时转速最低不大于500 r/min，最高不小于5000 r/min，试验转速范围内无极调节。

★2.2、加载方式为双侧加载，施加的最小弯矩不大于2.5 Nm，最大弯矩不小于120 Nm，可调整的增量≤0.02 Nm，精度≤2％，可顺时针或逆时针旋转，每次经历360°旋转时，试样经受从拉伸到压缩的正弦应力变化。

2.3、可进行夹持端直径为5，8，11和15mm，长度50至200毫米试样的常温弯曲疲劳实验，长度160至200毫米试样的高温弯曲疲劳实验。

2.4、最大弯曲角度：不小于7°。

2.5、为保证疲劳测试的稳定性，整机重量不能低于650KG，额定功率≤5.0 kW。

2.6、配有电子式旋转计数器，循环计数器显示不小于9.99×107个周期。

★2.7、可进行200℃-850℃温度范围的高温试验，控温精度：±2℃；加热功率不超过2KW，对开结构的加热炉，打开角度不小于120°以便安装试样。

2.8、旋转过程中以及高温测试会有热的传导，主轴应具有冷却装置，保证主轴轴承温度不超过40℃。

2.9、设备整体噪音小于65分贝。

2.10、配备足够数量的加载砝码，砝码材质应为不锈钢：2个1N，4个2N，2个5N，4个10 N，2个20 N，2个50 N，4个100 N。

三、基本配置要求：

试验机主机，高温系统，冷却系统及相关控制系统。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保2年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在24小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。