附件1：NJTECH2018-HZ047项目需求

包一  电化学工作站（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、测试与分析

电化学工作站是开展电化学分析与测试实验的必需仪器。我们实验室目前正在开展有机电化学研究，需要采购一台高性能高精度的电化学工作站，用于进行有机化学反应和无机材料的电化学分析测试和电解实验，包括能开展伏安分析法、恒流/恒压法、阻抗谱法的实验。

2、仪器稳定性

要求仪器稳定性高、不能经常出现死机情况。

3、软件性能（操作便利性、软件分析功能）

要求仪器软件可自由安装在任意一台计算机上并可脱机运行，可用其对测得的数据进行离线分析。数据导出简单便利。

二、技术指标要求：

1.槽压：不小于±30V，恒电位测量范围：不小于±10V

2. 最大输出电流：不小于±5A，最小电流范围：优于0-10nA，可以扩展为100pA小电流，为硬件要求非增益设计

3. 施加电流分辨率：优于电流范围之0.03%，测量电流分辨率：优于电流范围之0.0003%

4. 电流精度：优于±0.2% 的读数，优于±0.2% 的范围

★5. 输入偏置电流（漏电流）：<1 pA (25°C)

6. 最小电流分辨率：优于30 fA

★7. 最小测量电位分辨率：优于0.3μV

8．扫描速率：1mV/s-1000V/s

9. 输入阻抗：1TΩ//<8 pF

10. 扩展插槽：主机上必备8个以上扩展插槽，必须具备200A电子负载的接口

11. 在扩展模块化设计上为带有多空余槽的可扩展结构，可以根据科研的需要添置不同的技术模块。可以扩展为双恒电位仪，可以扩展为电化学噪声模块，可以扩展库仑滴定模块，可以扩展为超快伏安扫描模式

12. 在样品顺次测量方面，可以连接255路电极转换器，可以连接64路电解池转换器

★13. 电化学阻抗谱测量频率范围：10mHz-32MHz

14. 交流阻抗最大输入电位：5V，交流振幅范围：控制电位模式：0.2~350mV；控制电流模式：所选电流的0.0002-0.035倍

15. 阻抗测试范围1mΩ-1000GΩ

16. 频率分辨率：优于0.003%

17. 最小频率响应测试精度：幅值误差优于0.3%；相角误差优于0.3度

18. 交流阻抗频率响应测量参数设置：可以分段设置并人工修改频率分布和振幅，交流信号类型：单正弦波，5正弦波，15正弦波

19. 可以连接自动平顶加液器，加液精度为1/10000，实现配液功能，驱动器具备四通

20. 第二信号温度测量范围：-150℃至+250.0℃测试分辨率：0.015℃测试误差范围：±0.5℃

21. 数字信号输入输出：48线

22. 响应时间：小于250nS

23. 正反馈和动态iR补偿：有

24. 品牌厂商需通过ISO9001:2008质量体系认证

三、基本配置要求：

1.1 仪器需要开展常规的电化学分析测试和电解实验，包括能开展伏安分析法、恒流/恒压法、阻抗谱法的实验。

1.2 仪器具体需求如下：

1.2.1槽压不小于±30V

1.2.2恒电位测量范围不小于±10V

1.2.3最大输出电流不小于±5A

1.2.4电流精度不小于±0.2%

1.2.5最小电流分辨率不小于30 fA

1.2.6最小测量电位分辨率不小于0.3μV

1.2.7电化学阻抗谱测量频率范围不小于10mHz-32MHz

1.3 仪器需要连接电脑才能正常工作，因实验室工作空间有限，所以需要配备一台便携式笔记本电脑。电脑的性能只要能满足电化学工作站需求即可。

四、其他要求：

1、供货期：三个月

2、验收：设备到货后，外观检查全新无破损，按合同规定的供货范围进行清点验收，备品配件按供货范围货物技术要求逐步确认，检查所有设备材料正确无误。 验收时发现设备质量问题，供方应负赔偿责任。

3、培训：提供免费提供技术培训，培训的时间由双方商定。

4、质保期：仪器到达后15个月或设备验收报告签字之日起12个月，两者以先到为准，供货方应当定期访问买方，检查仪器的运行情况，交流应用方面技术。在保质期内如出现仪器运行不正常，供货方将无偿提供服务。人为因素除外。

5、保质期内供货方服务中心为买方提供优质服务，接到买方维修邀请后，24小时内电话应答，供货方工程师接到电话起48小时之内到达买方现场，恢复仪器正常运行。

6、在保质期内还是在保质期外，供货方将为买方提供优质的服务，供货方应当在24小时内回答买方提出的仪器故障。在买方提出现场维修后72小时内到达买方现场，尽快使仪器正常工作。

7、无论在保质期内还是保质期外，均应免费提供仪器软件的技术升级。

包二  压缩蠕变仪（1台）

一、功能要求：

能够同时对四个及以上的样品同时进行不同的压力的高压压缩蠕变试验，采用高精度激光位移传感器、测量放大器对蠕变试验进行数据采集，实现时间、压力、位移、温度等工程量的显示、处理,试验通过时间、压力来控制。

关键部件选用进口厂家的外购件，充分保证了设备的测量精度及使用性能，以及整体系统的稳定可靠性，试验软件在 WINDOWS 平台下工作，全中文界面，强大的数据处理功能，试验条件和试验结果自动实时存盘，显示、打印符合相关国家标准的随机成组试验数据、试验曲线，是适用于开展钛合金压缩蠕变性能研究的高性价比的试验设备。其主要功能要求如下：

1、自动跟踪测量：采用电子测力、高精度激光位移传感器，确保力及位移的测量精度。

2、压力精确施加: 采用高稳定恒压自动泵，压力传感器，对施加的压力精确控制。

3、保证多系统稳定联动，不产生互相干扰，各测定单元可独立控制。

4、高分辨率测量：试验全程分辨率一致，且不分档。

5、自动数据处理：试验完后系统依标准要求，自动进行数据存储并处理。

6、数字显示：全数字显示试验力值、位移、时间、温度、试验曲线。

7、自动保护：自动实现压力超载、断电保护,自动报警压力过载，自动施加应力。

二、技术指标要求：

★1、可实现连续稳定测定3000小时以上，应力波动小于±0.01MPa。

★2、单项变形测定精度达到0.0001mm。

3、可以实现应力定速的加卸载以及快速交变功能。

4、刚性机架等主承力件实验过程中不发生变形。

5、实验数据可实现自动实时存盘并可读取。

6、具有减震支座，抗外部干扰。

7、试验控制方式：力、位移、时间、加载速率。

三、基本配置要求：

1、4台能对施加应力达到1000MPa的液压缸及蠕变液压缸。

2、1套液压试验平台，主要由4根四立柱式的液压支架和2块上下液压平台组成。

3、一台恒压精度能达到±0.02MPa的双缸恒压自动蠕变泵。

4、一套可实现压力、温度、位移实验数据自动实时存盘并可读取的数据采集系统，软件。其中包含4台机械式位移计，精度0.001mm，量程5mm。4台高精度激光位移传感器，精度0.0001mm。

5、1台1000ml左右储液量的储液缸。

6、4套保护液压头的高强度液压护套。

7、2套0.8MPa的二位三通电磁阀。

8、1套阀门、管路装置系统。

9、1台计算机，具体配置：英特尔8代处理器，内存8G，硬盘2T。一套控制面板。

10、1台100MPa的气动阀。

11、1台UPS电源，可独立为高通量多联式高压压缩蠕变仪持续供电3小时。

四、其他要求：

1、质保期：产品安装调试完成后第二日起免费保修2年（非人为因素损坏）。

2、供货期：合同签订后1个月内发货。

3、售后服务：

1）乙方免费培训甲方1-2名操作员。

2）设备运行故障报修，公司需要24小时内提供解决方案。如无法解决，公司将派专业维修工程师到现场进行服务。

3）终身提供相关服务。

4）免费提供升级软件。

4、付款方式：货到安装完成，验收合格后付清全款。