附件1：NJTECH2019-HZ006项目需求

包一  气体分析质谱仪（1套，允许进口）

一、功能要求：

用于对催化反应过程中的各种气体进行实时在线的监测分析，得到有关气体的成份和含量信息。从而判断出催化剂对于某种气体的反应情况。

二、技术指标要求：

1、质量数范围：1～200 amu。

2、检测极限：0.1ppm。

3、测量通道：大于200个。

4、旁路排气系统：旁路抽取系统，快速将多余气体排出系统，保证快速响应。

5、涡旋泵抽速：5m3/hr。

★6、气体取样管：内置石英玻璃毛细管，外部为不锈钢套。加热温度至200℃。长2米左右。柔韧，弯曲方便、灵活。

7、响应时间：<300毫秒。

8、取样气体流量：1～20sccm，可调节。

9、进样压力：100mbar～2bar，自适应。

10、最小扫描步阶：0.01amu。

11、快速扫描速度：100amu/s。

12、最小检测分压：法拉第杯检测器1×10-11mbar；电子倍增器5×10-14mbar。

13、压力显示：具有真空计在仪器外部显示质谱仪工作压力，并提供质谱真空保护。

14、温度输入：可以将其他设备输出的模拟温度信号传入质谱仪软件。

★15、软离子化技术：选择性分析复杂气体和蒸气，离子化能量4 -150eV 可调。

16、离子源：电子轰击离子源，双灯丝设计，铱灯丝，抗污染强、寿命长。

17、离子源控制：

(1)电子能量：4～150ev.

(2)离子源离子能量：0～10ev。

(3)发射电流：20µA～2mA。

18、与计算机连接方式：RS232，网线，USB。操作软件可控制和显示四极杆参数；定量数据分析；具有动态数据交换能力。

★19、专业版定量气体分析软件：

(1)提供多达16 种气体定量分析的简化用户界面。

(2)智能谱库扫描功能。

(3)气体/蒸气谱分析计算并自动扣除重叠谱。

(4)主要、次要气体组成的校准和本底校正。

(5)能够读取多种输入信号，如温度、压力等。

(6)谱图模拟器动态快速显示用户控制的变化。

(7)数据观测窗口可同时显示三个Y轴数据，如定量数据、校正数据、原始数据或者外部输入的信号，例如温度数据。

(8)对外部输入信号，进行自动触发并开始分析。

三、基本配置要求：

1、气体取样毛细管。

2、真空泵一台。

3、离子源灯丝。

4、独立旁路取样泵系统。

5、检测器。

6、相应的操作软件和数据处理软件以及吸附速率软件。

四、其他要求：

1、质保期：不少于1年。

2、供货期：合同签订后3个月内。

3、售后服务：设备抵达安装现场后一周内，供应商应派包括工程师进行安装调试，一个月内完成验收。供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在24小时内向响应，保证技术人员的操作疑问能够在24个小时内得到解答。需要上门服务的，72小时内赶到客户现场。

包二  通风橱（15套，含实验台）

一、功能要求：

1、对有毒有害气体控制在通风橱内操作，强制把有毒害气体排出室外，防止和控制有害气体造成对人体的危害。

2、将实验过程中产生的有毒、有害气体控制在操作的范围内，使其不扩散并能够按所设计的导流系统有效地排出。

3、通过通风橱特有的排风系统设计将有毒、有害气体输出到远距离的安全指定位置，并还可通过净化处理系统，确保环境不受污染。

二、技术指标要求：

（一）标准通风橱规格要求：

1、通风橱为全钢结构，标准尺寸为1500*850*2400和1800*850*2400MM，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准），其中台面离地高度900MM(见附件参考《通风橱图纸》)。

2、通风橱的性能必须符合国际安全标准EN14175-3或ASHRAE 110-1995的测试，必须符合国家规范要求GB24802-2009《实验室家具通用技术条件》，并保证安装后测试数据与投标人提供检验报告相符。

（二）通风橱结构要求：

1、通风橱分为上下柜体：上柜体结构要求：

1.1、通风橱所有钢板均采用喷涂前厚度1.2mm冷轧钢板，允许偏差在±5%范围内（以实际测量为准）， 按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗、烘干等过程。

1.2、喷涂：均采用环氧树酯静电粉末喷涂，在高温烘箱内固化成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，颜色可根据标准色卡由用户统一选择。

1.3、烤漆膜厚平均值平面65um及以上，麻面105um及以上，现场检测厚度。

1.4、左右立则板应为双层结构的夹层、空间厚度不得低于100mm，以便容纳共用系统管线，遥控控制阀采用隐藏式管道连接，通风橱两侧内衬板应采用可拆式检修口以方便管道维修,检修口应具气密式密封件。

1.5、内衬板及导流板：内衬板及导流板均采用6mm厚陶瓷纤维板，允许偏差在±5%范围内（以实际测量为准），所有导流板均为可重复拆装式，以方便排气夹层内的清洁，且拆装时不需借助特殊工具。

1.6、导流板固定座：阻燃一体成型，不仅有加固导流板的功能且便于加装合成架，每个固定座均能荷重100公斤以上。

1.7、背部导流板上应设计有蒸馏架固定座，以方便蒸馏架的安装与拆缷，避免因安装蒸馏架而于内衬板或台面上钻孔。

1.8、除有特别说明外，通风橱工作区深度(自下通风板内缘起量至导流板前缘)应不小于750mm，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）；另外，通风橱工作区高度(自台面板至顶板)应不小于1180mm，量测范围为下通风板内缘起量至工作区深度的2/3范围内向上的空间。

1.9、上下移门（视窗）：通风橱为单片式垂直上下移门。

1.10、上下移门最高开启高度应不小于820mm，材质为6mm钢化玻璃贴防爆膜，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准），并有明显CCC标记。

1.11、在操作上下移门时施力不应过重，一般应低于2.5公斤，上下移门的操作需能平顺的上下移动及保持水平不斜翘,当施力停止时能平稳的停留在视窗的任一位置。

1.12、上下移门导轨材质采用聚氯乙烯，或其它更佳的耐蚀材料，上下移门框材质采用铝合金经Epoxy喷涂或编号304不锈钢，氯化聚氯乙烯，或其它更加的耐蚀材料，上下移门框需为四面包夹式设计，以确保安全。

1.13、上下移门把手应采用弧形设计以保证气流顺畅。

1.14、上下移门应采用单一平衡配重。

1.15、照明装置：照明灯具为21W*2 T5节能灯管、6400K 应安装于通风橱上部外侧,对通风橱内提供照明。

1.16、照明灯具下方应使用厚6mm及以上的钢化玻璃与通风橱内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触，灯罩应为全罩式，其上并具散热孔设计。

1.17、电气设备：通风橱正面左右立柱上各配置2组三眼多功能电源插座（带防尘保护盖）。

1.18、所有电源插座均采用通过3C认证的多功能220V, 10A-15A插座。

1.19、模拟控制系统: 采用芯片电子集成控制显示，照明、风机、模拟电子风量调节阀等。

1.20、通风橱台面板：采用19mm厚一体透心成型环氧树脂板台面，具有防腐蚀性（耐强酸、强碱、有机溶剂）、抗菌性、防潮、耐高温、抗撞击，可耐温度为600℃，模具一体成型，其叠型边不低于6mm内缘边斜面制作，可防止液体溢出台面，所有杯槽口镶嵌与台面平行，并予以妥善密封，以保持防水密封性。安装台面前及安装完毕后会使用强酸、强碱、有机溶剂测试台面质量，如有问题需全部撤换至满足要求为止。

2、下柜体结构要求：

2.1、下柜体为全钢落地式结构，钢板为喷涂前厚度1.2mm冷轧钢板，允许偏差在±5%范围内（以实际测量为准）,钢制部分制作工艺与上柜体一制。柜体深度为550mm (±1%),底柜设计必须为两个独立柜体配专用扣件组装成整体对台面支撑增加强度，高度为900mm (±1%)。底柜内后方应具备容易拆装的背板，可方便拆卸下来以检修上、下水管路系统。

2.2、所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

2.3、踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。

2.4、所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。底柜内的两侧的前部和后部有层板支柱，支柱上有隔板调节孔，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；采用双门底柜，柜内可以存放试剂、工具、杂件等。

2.5、每个底柜单元应配备4个ABS调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

2.6、门板：门板20mm (±5%)厚，双层结构，内外面均经环氧树酯静电粉末喷涂，夹层内配有隔音材料。

2.7、门扇铰链采用304不锈钢合页铰链，不锈钢螺丝与门板及底柜相固定，可拆卸，非焊接结构。

2.8、门扇配置嵌入式ABS拉手及橡胶缓冲隔音装置。

2.9、门扇能开关顺畅，开启度不小于175度。

2.10、可调式层板（单层）：层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

2.11、层板上下调节间距每格约15mm。

3、通风橱配件：

3.1、各通风橱配置水、气配件，每种水、气都必须在通风橱外的正面左右立柱上配置遥控控制阀，以及在柜内侧壁上设置水、气出口阀或考克，其出口接头应为锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密。

3.2、曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯静电粉末喷涂。

3.3、所有水、气阀件把手上均应有符合DIN EN 13792或当地标准的指示色标牌。

3.4、所有水、气配件管道，包含阀件及接头材质均应选用适合该种水、气的材质，下水管采用PPH管。

3.5、提供完整的水气配件以及其必要的安装附件。

3.6、所有通风橱内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀,禁止有外露的非编号304不锈钢螺钉等金属部件。

4、五金及配件：

4.1、铰链采用304全不锈钢合页铰链。

4.2、导轨采用三节承重自闭轨道。

4.3、水嘴：采用实验室专用水嘴瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。

4.4、椭圆杯槽：采用PP材料一体成型，其规格260mm*140mm*220mm左右。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。

4.5、合成架：突出导流板100-150mm，固定部件均采用304不锈钢材质固定件，整体为Φ12 mm碳素纤维棒材质，横向4根，纵向5根(可根据通风橱规格及使用方需求) 配置。

4.6、抽拉式记录板：每台通风橱带抽拉式记录板，四周带20mm高度挡边，内放记录文笔.

（三）通风系统及设计安装要求：

根据甲方实验室现场实际状况及提供资料，本项目主要内容包括：110室6台、115室6台、113室3台通风橱分为二套排风及尾气处理和二套补新风方案，排风系统从一层汇总后沿外墙至楼顶，补风系统设备在一层室外，均采用 CAV变频控制系统，控制包括PLC模块，其它电器、控制箱等设备。

1、排风系统风量主要控制采用直排式、低噪音风机。排风管道全部采用环保型PP材质，要求厚度不低于6MM，材料的主要特性：防酸、碱，耐有机物。所有设计保证室内噪声应低于65dB。

2、所有设计保证通风橱内气体不外溢。

3、所有设计保证安全节能。

4、排风系统的划分：排风分为2组，其中9台通风橱一套通风系统设备、6台通风橱为一套通风系统设备，可以实现各组通风设备的单独控制。

5、消声设计：通风机噪声包括空气动力性噪声及机械噪声两部分，其中以空气动力性噪声为主，其声压级通常高于机械噪声10dB以上，它是通过风机的进出口向周围空气传播。降低噪声的措施如下：

5.1、选用低噪声风机，合理选型，尽量使通风机的工作点接近最高效率点，在可能的情况下降低风机的转速。

5.2、采取消声器控制噪声，即在风机进口安装消声器，其进口尺寸与风机出口尽量保持一致，消声层厚度不小于60mm。

6、减振设计：为了有效降低风机运行时振动产生的影响，本方案中采用弹簧阻尼减振器，同时在风机进风口各安装一个软连接，并在风机架底座加装20mm以上的橡胶减振垫，最大限度地减少风机运行时所产生的噪声和振动通过风管传递到实验室。

7、风机安装说明：

7.1、风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥300mm。

7.2、风机与风管采用UPS柔性软管连接两端带阀兰边，长度为200mm-300mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的防腐软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入变形，减少防腐软管的截面尺寸。

7.3、风机的钢支架必须牢固，风机其钢支架与水泥地面之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上。

7.4、风机出口的管径只能变大、不能变小，增加风雨帽。

7.5、排风主管道出墙前加装对应截面的防火电磁阀，当管道内温度达到一定值，自动熔断关闭，同时传输信号至风机控制柜，风机停止工作，将火情影响降至最低。

（四）通风系统及技术参数要求

1、离心风机：通风系统离心风机：均采用玻璃钢材质，耐晒耐老化。

1.1、风机采用C型风机，更好的使用持久性，在满负荷运转下，110室采用6号风机，需达到功率7.5KW、风量9497-16276m³/H、转速1450r/min、全压1736-1110 Pa；115+113室采用8号风机，需达到功率11.5KW、风量13643-25297m³/H、转速1450r/min、全压1507-1106 Pa；另二台7号A式风机，功率5.5KW、风量10603m³/H、转速1450r/min、风压556-385Pa；系统达到支管内风速6-10m/s，主管内风速8-14m/s，通风橱的表面风速大于0.6m/s。风机正常使用情况下出现损耗问题在质保期内免费更换。

2、材质及工艺要求：

2.1、投标人需要提供通风系统详细的施工图纸和详细的施工方案，在施工图纸中详细列出每套系统的每根主支管道的风量、风速参数，详细列出所有设备及材料的品名、规格、数量、参数等清单并报价。含施工费、吊装费、调试费等。

2.2、风管端面积在不同的位置根据风量的大小配置相对应的PP管道，直径Φ500mm、Φ400mm的排风管壁厚均≥8mm，Φ315mm、Φ250mm以下的管道壁厚为6mm，排风管部分成品需根据现场实际尺寸现场制作安装。

2.3、室内每台通风橱排风口配备定风量调节阀和模拟电子风量调节阀； 使每台通风橱面风速均匀稳定无哨音， 每小时大于6-10次，支管内风速6-8m/s，主风管内风速8-14m/s，通风橱的面风速大于0.6 m/s，系统中变径、弯头，根据不同位置相匹配。

3、废气处理箱：PP材质8mm厚、整套设备采用炭纤维吸附（处理废气的量在本方案中标明确），系统完成投用后，尾气处理效果要求达到国家相关强制性标准。

4、防雨帽：防止雨水倒流及杂物堵塞。

5、变频控制系统：内含各类小电器，变频器。

6、信号线：数据信号线。

7、风机电源线：3+2六平方铜芯电览。

8、定风量调节阀：PP材质，能够保证每台通风橱的面风速达到平衡稳定。

9、模拟电子风量调节阀：PP材质，在操作每台通风橱时、模拟电子风量调节阀角度可任意选择，停止状态下自动闭合、管道内气体不会产生倒流现象。

（五） 补风系统及技术参数要求：

1、补风风机与排风风机采用联动控制，当控制面板的风机打开时，信号输出传递至补风变频控制柜，控制柜开启风机，电动蝶阀打开。根据段率，风机转速不等。

2、新鲜空气通过通风橱的补新风管道沿立柱往下，在两侧立柱补风出口均匀的排至通风柜内腔，与污染气体经过排风管道排出从而达到内补风循环作用。实地勘查现场时补风设计需与用户提前沟通。

3、通过补风系统，通风柜新风与废气通风柜内部循环，最大限度度的降低室内能源的损耗，大大改善实验室舒适性。

4、补风管道全部采用环保型PP材质，要求厚度不低于6MM，材料的主要特性：防酸、碱，耐有机物。

5、补风风机采用静音式离心风机，通过对室内补充新鲜空气来实现通风橱内循环补风。

6、补风系统风机：功率5.5KW二套。风量10603m³/H、1450r/min、风压950 Pa。系统达到支管内风速6-10m/s，主管内风速8-14m/s，补风量约为70%。

（六）实验台主要技术参数和要求：

必须符合国家规范要求GB24802-2009《实验室家具通用技术条件》

实验家具必须满足实验室的使用要求和实验操作的需求。

实验台：钢木结构：C型钢架钦入式木柜体结构、柜体底部前后加托樑，另口字型钢架活动柜体。

1、外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边为半圆型，无明显凹凸现象。

2、整体表面：各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，外表的圆角、倒棱均匀一致，所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

3、封边:柜体的每一块板，包括所有的门板、抽屉板等板材都必须四个边采用优质热熔胶经170度高温高压作防水封边处理。

3.1、用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

3.2、胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

3.3、水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

3.4、封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

3.5、.除特殊要求外，封边应先短后长。

3.6、装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

3.7、接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4、三合一连接件：台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头。

5、零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

6、排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上。

7、色泽：整套产品或成套产品色泽相似。

8、配件：各种配件不得有少件、漏钉，启闭零件和配件应使用灵活装配。

8.1、装配后产品外观尺寸符合设计要求；

8.2、正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

8.3、各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；

8.4、所有台面板材覆盖的专用膜保留至验收交付。用户可以要求中标人按照实际需要调整相关方案，最终的方案及图纸需经用户确认后才能作为合同附件。

详细的配置及技术要求、材质说明：

1、L边台、中央台、角柜材质说明：

1.1、台面：台面材料要求：采用耐蚀实芯抗化板或者理化板，厚度13mm，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）边缘加厚至26mm，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）。其外侧边缘加工圆弧R角倒圆处理，台面下缘底部并加工至少宽2mm，深2mm之止水沟，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。

1.2、需提供生产厂家出具的授权书原件和针对本项目的质量承诺书原件；板材背面必须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，必须提供原材料进口证明；台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理。

1.3、台面材料能耐至少50项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过2018年“国家化学建筑材料测试中心”抽样检测。试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化），采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准。

为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板需提供GREENGARD GOLD认证（绿色卫士金级认证证书），要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22MG/L。

台面材料要有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能抽样检测，测试项不少于20项。以下参照BG/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）达1级标准，表面耐磨性能r≥1100、耐污染性能达1级标准、耐香烟灼烧性达2标标准、耐湿热性能达1级标准、耐刮划性（金刚石划痕法）灰6N或以上；耐水蒸气性能达1级标准、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 抗拉达≥12200等项目均符合。

台面材料需通过“国家人造板及木竹制品质量监督检验中心”甲醛释放量检测，且甲醛释放量≤0.03mg/m3。台面材料必须通过“中国绿色保环材料标志授权使用证书”。台面材料厂家需有 “FSC国际森林管理体系证书”、“greenguard 认证”。

以上材料须提供台面检测报告原件扫描件加盖生产厂家章。

2、采用钢木结构：

2.1、所有柜体板采用国标E1级18mm厚的三聚氰氨刨花板，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）；

2.2、门板采用国标E1级18mm厚的三聚氰氨刨花板，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）；

2.3、柜体后板设计可拆卸便于维修的12mm厚活动板，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准），便于使用过程中检修水、电、气等管道；

2.4.抽屉采用E1级12mm厚的三聚氰氨刨花板，其余部位采用国标E1级18mm厚的三聚氰氨刨花板，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）；

2.5、所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，各端面板，上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出；

2.6、柜体面板颜色由用户选定，柜体内空间设计由使用人确定，投标人提供。

3、钢架：

3.1、C型钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能。

3.2、材料选用标准：采用60*40*2mm优质镀锌方钢型材，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）；牢固焊接，经酸洗 、磷化、电泳后，表面环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。承重350kg/㎡以上之荷重功能；

3.3、箱柜体底部采用30*40mm×1.5mm方钢托樑支撑，允许偏差在±1%范围内（以实际测量为准）。

3.4、表层涂装工艺：表面环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。涂层0.1mm左右，细密均匀；主体支撑框架根据人性化设计。

4、水盆水嘴主要技术参数和要求：主体采用加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，配套滴水架。

5、洗眼器主要技术参数和要求：主体加厚铜质，洗眼喷头增强尼龙外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，防尘盖PP材质，使用时自动被水冲开，水流锁定开关，水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用，控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭，供水软管长度1500MM，软性PVC管外加尼龙网，最大耐水压6巴。

6、五金配件：拉手：采用模具成型电泳本色铝合金材质一字形拉手两端带堵头。

尾气处理方案说明：活性炭吸附治理技术。

活性炭设备结构简单，使用及维护方便，吸附能力强，广泛适用于低浓度、大风量的作业环境，使有机废气通过治理达标排放。根据活性炭的使用工艺，考虑到气体在处理器体腔内的流动速度，一般设备设计容积较大，系统设计优先考虑其在负压条件下的工作强度。在出口处设置可视压力探头显示箱内压力实时情况。

工程图片：

三、基本配置要求：

| 货物名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 6 |
| 全钢通风柜 | 1800*850*2350 | 9 |
| 边台 | 4500*750*850 | 1 |
| 中央台 | 3150*1500*850 | 1 |
| 中央台 | 3750*1500*850 | 1 |
| 试剂架 | 1000*250*1550 | 10.5 |
| 吊柜 | 1000*300*600 | 17.4 |
| 合成架 | Ф12 | 12 |
| 水盆水嘴 | 见技术说明 | 5 |
| 洗眼器 | 见技术说明 | 3 |
| 气阀+气路 | 见技术说明 | 15 |
| 水阀+杯槽 | 见技术说明 | 15 |
| 变频调速离心风机 | PE-72-8C | 2 |
| 变频调速离心风机 | PE-72-7A | 2 |
| 防雨帽 | Ф500 | 4 |
| 消音器 | 1500*900*800 | 2 |
| 尾气处理箱 | 2200*1600*1800 | 2 |
| 主管道 | Ф500 | 50 |
| 支管道 | Ф315 | 20 |
| 支管道 | Ф250 | 100 |
| 变频控制系统 | / | 2 |
| 信号线 | BVV3*1.5 | 1500 |
| 风机电源线 | RVV3+2*6 | 300 |
| 模拟电子调节阀 | Ф250 | 15 |
| 定风量动阀 | Ф250 | 15 |
| 防火电磁阀 | Ф500 | 2 |
| 风管 | Ф110 | 80 |
| 风管 | Ф160 | 20 |
| 变频控制系统 | / | 2 |
| 风机电源线 | RVV5+2*6 | 300 |
| 定风量动阀 | Ф110 | 15 |
| 通风柜补风装置 | 定制 | 15 |
| 紧急喷淋壁式 | 符合安全要求的产品 | 1 |

四、其他要求：

1、质保期：整套通风橱系统（含通风橱、实验台、风机等全部包含）质保8年。

2、付款方式：验收合格后一次性付清全款。

3、供货期：签订合同后30天内。

4、售后服务：一般故障24小时内上门服务解决问题，如需更换重要配件需正式告知使用方合理时间。

5、资质：需提供公司安全生产许可证保障招标方权益，规避通风橱安装过程中的风险。

6、投标供货商须按规定时间勘察现场，未勘查现场的投标供货商及投标文件将不予以接受。勘察现场联系人朱老师（18251961267），勘察时间：2019年3月15日下午13:30-16:30。