附件1：NJTECH2018-HZ016项目需求

包一  真空高温压痕蠕变试验机（1套）

一、功能要求：

在高温真空环境下，通过压头对微型试样进行恒载荷加载以获取材料蠕变性能。

二、技术指标要求：

★1、通过压头对微型试样进行恒载荷加载，最大静态载荷为5kN；静态载荷精度在30N～5kN范围内≥示值的±0.5%；引伸计量程为5mm；引伸计量程位移在最大位移范围内精度≥±0.5%；在引伸计全量程范围内，应变≥示值的±0.5%。

★2、压痕蠕变试验机工作温度范围：200℃-1000℃；升温速率:≤40min (从室温到1000℃）；温度偏差：200-1000℃≤±4℃；均热带长30mm。

★3、在进行压痕蠕变试验前需对炉体进行抽真空，空炉冷态极限真空度：8*10-1Pa；空炉抽气达极限真空时间：≤40min；高温试验时真空度≤1Pa；试验时无填充气体。

4、高温真空炉：

4.1、炉膛有效尺寸：≥70mm*40mm*120mm。

4.2、炉内气氛：真空。

4.3、工作温度范围：200℃-1000℃。

4.4、升温速率:≤40min (从室温到1000℃)。

4.5、空炉冷态极限真空度：8X10-1Pa。

4.6、空炉抽气达极限真空时间：≤40min。

4.7、工作空间温度不均匀度（温度偏差）：200-1000℃≤±4℃。

4.8、工作压力：8*10-1Pa  。

5、温度控制系统及真空检测装置：

5.1、控温范围：200-1000℃。

5.2、温度波动度：≤±4℃。

5.3、采用优于0.3%精度仪表。

6、高温真空压缩蠕变夹具：

6.1、使用温度范围：200-1000℃，最大载荷：5KN。

6.2、试样最大高度5mm，试样压缩最大行程2mm。

6.3、压头直径Φ1，压头形状可变，采用三种不同的压头。

6.4、试样、压头、上下模具孔的同轴度≤3%。

7、机架形式：采用高刚度落地式双立柱结构，机架刚度≤0.0012mm/kN。

8、试验空间：试验空间宽度≥560mm，高度距离≥960mm。

9、电源条件：单相AC220V或者三相AC380V，电网频率50Hz。

10、使用环境：温度要求5～40℃，湿度要求：20%～80%。

三、基本配置要求：

1、真空高温压痕蠕变试验机一台。

2、测量控制系统一套。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后2个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保一年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

5、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包二  示波器（7套）

一、功能要求：

1、提供4个模拟通道。

2、具有分段存储功能。

3、同步实时的波形记录功能。

4、支持各种工程、数学、逻辑等的波形运算功能。

5、能满足大学生电子设计大赛测试要求。

二、技术指标要求：

1、500MHz带宽，4GSa/s实时采样率，4个模拟通道。

2、波形捕获率高达250000帧/秒。

3、具有256级辉度及色温显示。

4、存储深度达10Mpts/CH。

5、高分辨率触摸屏≥10.1英寸（1024*600）。

★6、具有触摸屏和外接键盘鼠标操作，方便用户操控仪器。

★7、具有WINCE 7.0操作系统。

★8、具有波形搜索WaveScan功能，支持20种搜索条件，并把捕获的异常信号用Zoom功能展现出来，方便用户在海量信息中快速搜索出需要关注的波形。

9、具有分段存储功能，最大支持1000段的分段存储，仪器可根据用户设置的触发条件，将波形储存空间分成若干段，分段捕获符合条件的事件。

10、自动测量和统计功能，实时统计并同时显示最小、最大、标准方差、当前值、样本数等统计信息。

11、同步实时的波形记录功能，最大记录1023帧的波形记录。

12、高级触发（Edge, Width, Qualified, Pattern Window, Runt, Interval, DropOut, Slew Rate）及高清HDTV 视频触发。

13、硬件实现的Zoom功能和Pass/Fail功能，输出Pass和Fail信号的频率一致。

14、具有外围接口：4*USB Host，Micro-SD card，USB Device，LAN，AUX out (Pass/Fail, Trigger Out)，EXT TRIG，SVGA（1024*600），方便仪器扩展及程控操作。

15、支持各种工程、数学、逻辑等的波形运算功能。

三、基本配置要求：

整机、使用手册电子光盘、标配数据线。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后1个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保3年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在8小时内上门维修。

5、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。每年不低于2次的上门巡检。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

7、付款方式：验收合格后一次性付清全款。

包三  频谱分析仪（5套）

一、功能要求：

1、标配前置放大器，标配跟踪源。

2、提供多种检波方式。

3、支持仪器扩展和程控操，支持基于B/S架构和LAN连接的大数据创新实验开发平台。

二、技术指标要求：

1、频率范围从9KHz到3.2GHz，频率分辨率1Hz。

★2、显示平均噪声电平DANL最低达-160dBm/Hz（典型值）。

3、相位噪声典型值<-97dBc/Hz(1GHz，偏移10KHz处，典型值)。

4、全幅度精度<0.65dB（典型值）。

5、初始准确度<0.2ppm，频率老化率<0.5ppm。

6、分辨率带宽（RBW）：10Hz～1MHz，分辨率带宽不确定度：<5%。

★7、屏幕显示点数：750，迹线数量：4。

8、扫描时间：1ms--3000s，Span≥100Hz，600nsto3000s，Span=0Hz(minimum resolution=600ns，RBW≥30kHz)。

9、标配前置放大器，标配9KHz-3.2GHz跟踪源。

★10、不低于10英寸（1024*600）显示屏。

11、具有FFT，扫频两种扫描模式。

12、外围接口：USB Host，USB Device，10MHz输入，10MHz输出，外部触发输入，LAN。

13、二次谐波失真：-65dBc（fc≥50 MHz，混频器电平-30dBm，输入衰减0dB，前置放大器关）；三阶交调截断点：TOI=+10dBm（fc≥50 MHz，输入双音电平-20dBm，频率间隔100 kHz，输入衰减0dB，前置放大器关）。

14、显示10dBto100dB的对数电平坐标，电平坐标单位支持：dBm，dBmV，dBuV，nV，uV，mV，V，nW，uW，mW，W。

15、检波方式包括Normal，Positive-peak，Negtive-peak，Sample，Average，迹线功能包括Clear，Max Hold，Min Hold，View，Blank，Average（Voltage/RMS/Video）。

16、可配置EMI滤波器和准峰值检波器。

17、支持仪器扩展和程控操，支持基于B/S架构和LAN连接的大数据创新实验开发平台，可与该平台实现数据共享，以便进行二次开发。

三、基本配置要求：

整机、使用手册电子光盘、标配数据线。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后1个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保3年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在8小时内上门维修。

5、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。每年不低于2次的上门巡检。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

7、付款方式：验收合格后一次性付清全款。