附件1：NJTECH2018-HZ035项目需求

包一  升华仪（1台）

一、功能要求：

1、 高温加热系统，6个独立温区，6点控温。

2、 真空系统，使整个反应热场内处于真空状态。

二、技术指标要求：

★加热炉：上下可开启，加热区上下各6段，6点控制温度；每段加热区长度设定100+200+100+100+100+100mm ；最高温度：1000℃；温区间温度差≤200℃。模糊性PID+智能30段可编程软件。

★破真空：设计1路气体，流量计流量控制在0~500sccm。

★极限真空度：2x10^-4Pa；漏气率检测：到达极限真空度后（2x10^-4Pa），关闭所有阀门，30min后低于1Pa。

三、基本配置要求：

1、 人机界面，可手动控制和触屏控制；不小于10寸触摸屏，带数据存储和导出功能。

2、 分子泵主泵、前级泵需标明品牌型号产地。

3、 石英外管尺寸：φ60*1200mm；配石英内管一套。

4、 配冷肼，冷却循环泵。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后45天内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保1年，质保期从验收合格后当日起计算。终身免费维护，软件终身免费升级。

4、技术培训：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间，公司技术人员在现场对用户员工，提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统。

5、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包二  通风橱（25套）

一、功能要求：

1、在实验过程中对有毒有害气体控制在通风橱内操作，防止有害气体造成对人体的危害，控制在操作的范围内，使其不扩散并能够按所设计的通风橱导流排风系统有效地排出到远离安全指定位置确保环境不受污染。

2、钢制品采用冷扎钢板材料、木制品对甲醛释放必须达到或低于国家强制标准要求。

3、防爆实验室根据国家标准GB496885《火灾分类》的规定要求、防火防爆等级需达到二级规定要求。

二、技术指标要求：

★参加投标供应商需勘察现场，投标文件中提供完整有效的设计方案（平面图，三维图，单件图，含防爆实验室电路图）

（一）、通风橱技术要求：

必须符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》国家规范要求、(投标供应商须提供由省市级检测机构出具的全钢通风橱《检验报告》)

1、规格：1500*950*2350mm，2000*850*2350mm，1800*900*2350mm。

2、通风橱为全钢结构，通风橱的性能必须符合国际安全标准EN14175-3或ASHRAE 110-1995的测试，或符合国家机械工业局JB/T6412-1999的测试，并保证安装后测试数据与出厂前整机测试数据相符，金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、GB10357《家具力学性能试验标准》。

3、通风橱气密性能：调节门在工作开启高度＞800mm(自下通板上方向上)，面风速保持0.5m/s情况下，实际排风量应在不得大于计算排风量的5%。

4、通风橱的性能及要求：

4.1、特制通风橱和净气通风橱技术要求：由于对实验室条件、环境温度< 80%、仪器设备的安装和其它设备联合使用，要求通风橱内部可操作空间必须满足特制通风橱的尺寸，钢化玻璃视窗移门不允许中间带有立柱，通风橱右侧和后背板预留直径约10cm的圆孔用于通讯线穿过、在使用低温循环浴，通风橱左侧预留两个10cm的圆孔用于油管穿过、须做到实验室接地电阻要求，电源:380V/50Hz 三相电源，每台特制通风橱配防爆斜插星型专用插座2套，电压波动<±5%，电功率约4800W，强制做到漏电保护，另装配插座4只220V标准插座10A-16A，操作台面高度＜700mm，带补风装置，配置分子双过滤系统防腐蚀陶瓷纤维内衬板和导流板陶瓷台面，可视警示标贴防紫外线室内环境监测室内温湿度显示饱和检测端口过滤器饱和监测风机失灵报警优质荧光灯等。

4.2、面风速均匀度：通风橱的面风速应分布均匀，在调节门全开（开启高度自下通板上方向上0.80m），面风速0.6m/s情况下，在调节门开启面积内，上下左右平均划分区格(每格长宽各在0.3m 内)，于各区格中心点处测量，所测得的面风速，其最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于15%。

4.3、通风橱内部工作区的照明度达到600Lux。

5、钢材表面处理 (所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理)：

5.1、预处理：按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程。

5.2、喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，颜色可根据标准色卡由用户统一选择。

5.3、环氧树酯粉末喷涂膜厚平均值平面65um及以上，麻面105um及以上，现场检测厚度。

5.4、表面处理性能要求应符合百方格附着力试验及样品检测要求。

（二）、通风橱结构要求：

1、上柜结构要求：

1.1、通风橱所有钢板均采用冷扎钢板材料，上柜体左右旁板与前立柱必须采用整板红外切割、数控机床拆弯，酸洗磷化、去污渍、水清洗烘干焊接打磨，喷涂环氧树脂精工细作而成，双层结构的夹层空间厚度不得低于100mm，以便容纳公用系统管线，为了不影响实验室良好的环境、通风橱需采用补新风系统，补入的新风直接送入通风橱内腔。

1.2、公用系统出口与控制阀采用隐藏式管道连接，通风橱两侧内衬板应具可拆式维修门以方便管道维修，维修门应具备气密式密封件。

1.3、通风橱通过拆除里面维修门板，或者正面左右操作面板等两种方式，可以对双层框架内公用设备进行安装维修。

1.4、内衬板、导流板及排气夹层：

1.4.1、内衬板及导流板：采用5mm厚实验室专用通风橱陶瓷纤维板。耐＞700度极限高温、抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色，所有导流板均应为可重复拆装式，以方便排气夹层内的清洁，且拆装时不需借助特殊工具。

1.4.2、导流板固定座：阻燃的一体成型，不仅有加固导流板的功能且便于加装合成架，每个固定座均能荷重100公斤以上。

1.4.3、背部导流板上应设计有蒸馏架固定座，以方便蒸馏架的安装与拆缷，避免因安装蒸馏架而于内衬板或台面上钻孔。

1.4.4、除有特别说明外，通风橱工作区深度(自下通风板内缘起量至导流板前缘)应不小于0.7米；另外，通风橱工作区高度(自台面板至顶板)应不小于1.1米（量测范围为下通风板内缘起量至工作区深度的2/3范围内向上的空间）。

1.4.5、装饰封板：当在通风柜与吊顶之间有空隙时，须使用装饰封板遮盖，封板的颜色应与底柜相近，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板。

1.5、调节门：

1.5.1、除有特制通风橱外，通风橱采用连杆传动皮带齿轮单片式垂直调节门。

1.5.2、调节门最高开启高度0.8m，材质为6mm钢化玻璃贴防爆膜，并有明显警示标记。

1.5.3、移动调节门时施力不应过重，一般应低于2.5公斤，调节门的操作需能平顺的上下移动及保持水平不斜翘，当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置。

1.5.4、调节门导轨材质采用聚氯乙烯，或其它更佳的耐蚀材料，调节门框材质采用铝合金经Epoxy喷涂或编号304不锈钢，氯化聚氯乙烯，或其它更加的耐蚀材料，调节门框需为四面包夹式设计，以确保安全。

1.5.5、调节门把手应采用弧形设计以保证气流顺畅。

1.6、照明装置：

1.6.1、照明灯具约为21W*2，T5节能灯管、6400K 应安装于通风柜上部外侧，对通风柜内提供照明。

1.6.2、照明灯具下方应使用厚5mm及以上的钢化玻璃与通风柜内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触。

1.6.3、灯罩应为全罩式,其上并具散热孔设计。

1.6.4、照明灯具设计应能于工作台面(距地面914mm左右处)上至少提供足够平均照度。

1.7、电气设备：

1.7.1、通风橱应设有一适当空间以安装由隔离盖板保护的接线盒。

1.7.2、除有特别说明外，于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座。

1.7.3、除有特别说明者外，所有电源插座均采用通过3C认证的多功能220V，10A-16A插座。

1.7.4、控制面板：采用触摸式控制面板，集成照明、风机、排风量大小角度等开关。

1.8、通风橱台面板：

采用一体成型、厚度不低于25mm实验室陶瓷台面，具有防腐蚀性、抗菌性、防潮、耐高温、抗撞击，可耐温度为＞1100℃，模具一体成型叠状边内部操作不低于5mm，四周翘边部分有效阻水，防止有害液体溢出台面，所有杯槽开孔均于叠状镶嵌台面平行并予以妥善密封，以保持防水密封性。

2、下柜结构：

2.1、下柜体匀采用两组独立组合全钢落地式结构，钢板均采用冷扎钢板材料红外切割、数控机床拆弯，酸洗磷化除锈、去污渍、水清洗烘干焊接打磨，喷涂环氧树脂而成。柜体一般深度为650mm (±5%)，底柜设计须对台面支撑适当补强，高度(特制通风橱除外)为820mm (±5%)。底柜后方应具备容易拆装的背板，可用手方便地拆卸以检修管路系统。

2.2、所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

2.3、踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。

2.4、所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直立柱阻挡。底柜内的两侧前部和后部有层板支柱，支柱上有隔板调节孔，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；采用双门底柜，柜内可以存放试剂、工具物件等。

2.5、每个底柜单元应配备4个调节脚，以支撑柜体及调节水平，柜体离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

2.6、门板：

2.6.1、门板20mm (±5%)厚,双层结构夹层内填充消音材料，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂。

2.6.2、门板铰链以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定，可拆卸，非焊接结构。

2.6.3、门板配置嵌入式门扣及橡胶缓冲装置。

2.6.4、门板能开关顺畅达不小于175度。

2.7、可调式层板（单层）：

2.7.1、层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手无毛次。

2.7.2、层板上下可任意调节间距。

3、通风橱配件：

3.1、各通风橱配置水、气配件，每种水、气都必须在通风柜外的正面左右操作面板上配置远程控制阀，以及在柜内侧壁上设置水、气出口阀或考克，其出口接头应为锯齿多节状以确保软管衔接时的紧密。

3.2、曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂。

3.3、所有水、气阀件把手上均应有符合DIN EN 13792或当地标准的指示色标牌。

3.4、所有水、气配件管道,包含阀件及椄头材质均采用紫铜和304不锈钢材质，下水管采用PPR管。

3.5、提供完整的水气配件以及其必要的安装附件。

3.6、所有通风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，禁止有外露的非编号304不锈钢螺钉等金属部件。

3.7、内维修门密封条：聚丙烯或橡胶密封条以确保通风柜内维修门的密封性，避免污染外泄。

4、底柜五金及配件：

4.1、铰链采用304不锈钢合页铰链开启180度自如与柜体水平角度，

4.2、门扣组：模具一体成型，ABS工程塑料材质，内置ABS材质伸缩滚轮止动门扣组。

4.3、层板支撑扣：模具成型组合扣。

4.4、每台通风橱配有写字板，可存放笔记本电脑等，收放自如使用方便。

（三）、防爆实验室技术要求：

根据国家标准GB496885《火灾分类》的规定要求

3.1、防爆实验室内隔断墙采用上海宝钢手工板10cm洁净板材料，双面均采用0.5mm彩卷中间夹层采用阻燃聚氨酯材料、包括所有线槽配件、采取严格密封措施。

3.2、室内环境排风使用防爆风机选用型号符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求》，GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分： 由隔爆外壳“d”保护的设备》，防爆风机必须具备由国家防爆电气产品监督检验中心或(国家级同等以上检验机构)出具的防爆电气设备《防爆合格证》和CE防爆认证。室内环境换风次数15-20次/h，室内电源电器(照明、插座、开关、穿线管等)均采用防暴材料与措施。

3.3、排风控制系统采用XDK气体报警联动装置(须配置系统图)：采用 32 位嵌入式微处理器作为控制单元，高性能催化气敏元件和高精度进口电化学传感器作为检测探测器，灵敏度高，响应速度快。当室内环境空气中检测气体浓度达到预置报警值时，控制器立即发出声光报警，以提醒采取安全措施联动排风系统和其他设备及时启动，防止发生爆炸、火灾及中毒事故的发生，从而保障生命、财产的安全。

3.4、排风罩、散流器、风管均采用1.2mm厚304不锈钢材料。

（四）、实验台技术要求：

必须符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》国家规范要求、(投标供应商须提供由省市级检测机构出具的钢木实验台《检验报告》)

1、钢木实验台：中央台、仪器台、边台、吊柜、试剂架等。

2、结构：口字型钢框架工艺制做，上下配装四根横樑凹柜镶嵌式箱体结构。

3、材质、工艺技术性能：

3.1、框架：采用60*40*2mm优质钢型材，经酸洗 、磷化、去污渍、水清洗烘干精工焊接打磨，表面环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理，具有强固美观承载力强（每延米承载力≥300㎏），耐腐蚀等特点。

3.2、台面：实芯理化板台面材料相关技术参数及要求：

3.2.1、台面采用实验室专用知名品牌“实芯理化”板，厚19.0mm。需提供生产厂家出具的授权书原件和针对本项目的质量承诺书原件；板材背面必须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，必须提供原材料进口证明；台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经R圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。

3.2.2、台面材料能耐以下几种但不限于如下几种至少32项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过“国家化学建筑材料测试中心” 或(国家级同等以上检测机构)抽样检测，板材背面有不可磨灭的商标防伪商标。以下试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化）：汽油、乙醚、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、乙酸（99%）、甲酸、氢氟酸（48%）、双氧水（3%）、四氯化碳、硫化钠饱和液、乙醇、高锰酸钾、丙酮、甲苯、二甲苯、甲醛、三氯甲烷、碘酒、王水、硝酸银饱和液、硫酸铜、重铬酸钾清洗溶液、正己烷、天那水、重铬酸、氨水（28%）、铬酸、同比例70%硝酸硫酸混合液。采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准。

3.2.3、台面材料要有“国家化学建筑材料测试中心”或(国家级同等以上检测机构)物理性能抽样检测，测试项不少于20项。以下参照GB/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）达1级标准，表面耐磨性能r≥1100、耐污染性能达1级标准、耐香烟灼烧性达2标标准、耐湿热性能达1级标准、耐刮划性（金刚石划痕法）灰6N或以上；耐水蒸气性能达1级标准、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 抗拉达≥12200等项目均符合。

3.2.4、台面材料需通过“国家人造板及木竹制品质量监督检验中心”或 (国家级同等以上检测机构)甲醛释放量检测，且甲醛释放量≤0.02。

3.2.5台面材料必须通过“中国绿色环保材料标志授权使用证书”。

3.2.6台面材料厂家需有 “FSC国际森林管理体系证书”、“greenguard 认证”

3.3、柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用国家E1级标准18mm厚三聚氰胺双饰面板，板材断面以2mm厚PVC封边条作热熔胶防水封边处理。箱体板采用“三合一”组件连接，可多次拆卸组装无损伤，利于搬迁和内部管线检修。

3.4、门、抽：配一字型铝合金拉手两端带堵头，铰链、导轨；采用自闭式铰链与柜体水平角度小于30度时，柜门自动关闭。

3.5、插座盒：采用特制铝合金及固定件，采用4平方国标电缆，带阻燃PVC护套管。

4、试剂架：钢玻结构钢支架为100*50*1.2mm钢板红外切割、数控机械拆弯，酸洗磷化水清洗烘干焊接打磨，喷涂环氧树脂而成，层板为12mm钢化玻璃四周磨圆边，挡杆为Ф12mm碳纤维材料。

（五）、吊柜主要技术参数和要求：

箱体及门板采用国家E1级标准18mm厚三聚氰胺双饰面板，板材断面以2mm厚PVC封边条作热熔胶防水封边处理；铰链：自闭式铰链与柜体水平角度小于30度时，柜门自动关闭。

（六）、合成架要求：

采用Ф12mm碳纤维材料永不腐蚀变色，PP支撑杆及304不锈钢固定旋件。

（七）、水盆水嘴主要技术参数和要求：主体采用加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，配套滴水架。

（八）、洗眼器主要技术参数和要求：主体加厚铜质，洗眼喷头增强尼龙外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，防尘盖PP材质，使用时自动被水冲开，水流锁定开关，水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用，控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭，供水软管长度1500mm，软性PVC管外加尼龙网，最大耐水压6bar。

（九）、排风罩及风管道技术参数和要求：

1、通风系统管道：异型管道6mm厚，耐酸碱防腐蚀、阻燃PP材质，每1.2米必须制作法兰边以增加管道强度在排风运行时管道不变形风速流畅无异响，部分集气罩采用10mm厚阻燃PP材料制作。

2、高温及防爆实验室集气罩采用1.2mm厚304#不锈钢材料、所有风管均采用1.2mm厚304#不锈钢材料制作，每1.5米必须制作法兰边以增加管道强度在排风运行时管道不变形风速流畅无异响，法兰边对接囗安装。

3、万向抽气罩：采用高密度树脂材料、Ø110、活动范围（3.15米)

4、★防静电接地桩：根据规范要求具备防雷工程专业资质、高压电工作业证、方可安装、非专业人员不得施工。按学生测试实验需用电阻4个点位分别达到教学大刚规范要求，在投标文件中并叙述提供技术参数，仪器设备要求接地电阻5个点位需达到设备安全应用范围，在投标文件中并叙述提供技术参数。安装后电阻分别达到防雷电，防电压过高、电流过大瞬间引流释放要求。接地材料材质：均采用铜包钢约2500*50*50mm接地桩（进行热镀处理），须通过专业仪器实际测试实验必须符合使用要求。

三、基本配置要求：

1、全钢通风柜：25台；  2、实验台：158米； 3、试剂架：13.2米； 4、吊柜：14.4米； 5、合成架：14套；  6、水盆水嘴：32套； 7、洗眼器：18套； 8、电源盒：100只；  9、滳水架：6套； 10、遥控水阀+水嘴+杯槽：24套；11、遥控气阀+气嘴+气体管路：24套； 12、顶式吸风罩：11套；13、电动调节风阀：32只； 14、风管：610平米；  15、吸顶式万向抽气罩：7套； 16、隔断墙28平方米； 17、电缆线+电源控制箱：490米； 18、防爆电源插座：3套； 19、防爆开关：2套； 20、防爆灯：2盏：21、电器控制箱：1套； 22、气瓶柜：7台； 23、防爆预警联动系统：1套； 24、电源线：715米；   25、防爆风机：2台；  26、可燃气体H2探头：3套；  27、防爆线管：60米；   28、端子箱：5套；  29、防静电接地桩：9点位；  30、电缆：280米；  31、实验凳：60张。

| 设备规格型号尺寸数量材质结构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 特制通风橱 | 1500*950*2350 | 6 | 台 | 全钢结构: 详见招标技术要求 |
| 2 | 通风橱 | 1500*850*2350 | 12 | 台 | 全钢结构: 详见招标技术要求 |
| 3 | 通风橱 | 1800*900*2350 | 6 | 台 | 全钢结构: 详见招标技术要求 |
| 4 | 通风橱 | 2000*850*2350 | 1 | 台 | 全钢结构: 详见招标技术要求 |
| 5 | 合成架 | Ф12mm | 14 | 套 | 碳纤维棒、304不锈钢固定件。 |
| 6 | 遥控气阀+气嘴+气体管路 |  | 24 | 套 |  |
| 7 | 遥控水阀+水嘴+杯槽 |  | 24 | 套 |  |
| 8 | 实验台 | L*750*850 | 158 | 米 | 口型钢木结构 |
| 9 | 吊柜 | L*250*600 | 14.4 | 米 | 全木结构 |
| 10 | 试剂架 | L*400*850 | 13.2 | 米 | 钢玻结构 |
| 11 | 仪器架 | 4800*400*1100 | 2 | 组 | 全钢结构，固定，分上下两层，底层横梁配置源插座和USB接口插座 |
| 12 | 水柜 | 1000*750*850 | 6 | 组 | 钢木结构 |
| 13 | 水柜 | 1500*750*850 | 20 | 组 | 钢木结构 |
| 14 | 水盆+三联水龙头 | 550*450*300 | 32 | 套 |  |
| 15 | T型龙头 | SAN-5201 | 2 | 只 |  |
| 16 | 杯槽 | 260*140*220 | 2 | 只 |  |
| 17 | 洗眼器 | SAN-7101 | 18 | 套 |  |
| 18 | 滴水架 | 550*400 | 6 | 只 |  |
| 19 | 电源盒 | 200*80*80 | 100 | 组 | 铝合金材质、每组配两只多功能实验室专用插座。 |
| 20 | 顶式吸风罩 | 1300*700 | 1 | 套 | 1.2mm厚304#不锈钢材料 |
| 21 | 顶式吸风罩 | 1250*2000*500 | 2 | 套 | 1.2mm厚304#不锈钢材料 |
| 22 | 顶式吸风罩 | 2000*1000*500 | 2 | 套 | 1.2mm厚304#不锈钢材料 |
| 23 | 顶式吸风罩 | 1000*1000*500 | 1 | 套 | 8mm厚全PP阻燃材料制作，含风管、手动阀、弯头、变径、附件材料等。 |
| 24 | 顶式吸风罩 | 2000*1200*650 | 1 | 套 | 1.2mm厚304#不锈钢材料（防爆室用） |
| 25 | 顶式吸风罩 | 1900*1600 | 4 | 套 | 10mm厚全PP阻燃材料制作，含风管、手动阀、弯头、变径、附件材料等。 |
| 26 | 吸顶式原子吸风罩 | 600*600*300 | 1 | 套 | 采用304全不锈钢材料、壁厚1.2mm，自带手动阀为一体，罩体可上下调节。 |
| 27 | 吸顶式万向抽气罩（三节） |  | 7 | 套 | 高密度聚脂材料、Ø110、活动范围（3.15米) |
| 28 | 电动调节风阀 | Ф300 | 26 | 只 |  |
| 29 | 电动调节风阀 | 600*500 | 6 | 只 | 1.2mm厚304#不锈钢材料 |
| 30 | 手动调节风阀 | Ф300 | 14 | 只 |  |
| 31 | 手动调节风阀 | Ф300 | 4 | 只 | 1.2mm厚304#不锈钢材料 |
| 32 | 电缆线十电源控制箱 | RVV4+1*6㎡ | 460 | 米 | 含21套电源箱 |
| 33 | 电源线+控制箱 | RVV3*4㎡ | 30 | 米 | 含1套电源箱 |
| 34 | 电源线 | RVV3*4㎡ | 715 | 米 |  |
| 35 | 信号电源线 | RVV5*1.5㎡ | 320 | 米 |  |
| 36 | 信号线 | RVV3*1.5㎡ | 50 | 米 |  |
| 37 | 风管 | Ф315 | 20 | 米 | 成型管PP阻燃材质制作 |
| 38 | 风管 | 800*600 | 380 | ㎡ | 6mmPP阻燃材质制作 |
| 39 | 风管 | 800*600 | 230 | ㎡ | 1.2mm厚304#不锈钢材料 |
| 40 | 隔断+门 | 7000*4000*100 | 28 | ㎡ | 标准1.2mm厚铝合金材质、高格玻璃隔断，含原窗户封闭和排风口封堵。 |
| 41 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 7 | 台 | 全钢结构：带气体报警装置 |
| 42 | 防爆风机 |  | 2 | 台 | 防爆静音风机 |
| 43 | 防爆灯 |  | 2 | 盏 | 采用高防腐蚀性能的不锈钢材料制成，高硼硅化玻璃 |
| 44 | 防爆插座 |  | 3 | 套 | 外壳采用高强度阻燃料压制而成 |
| 45 | 防爆开关 |  | 2 | 套 | 采用铝合金压铸成型，经抛丸后表面高压静电喷塑 |
| 46 | 电气控制箱 |  | 1 | 套 | 含漏电保护器,控开,交流接触器,开关等 |
| 47 | 可燃气体H2探头(含控制箱一套) |  | 3 | 套 | 气体报警联动装置：采用 32 位嵌入式微处理器作为控制单元，高性能催化气敏元件和高精度进口电化学传感器作为检测探测器，灵敏度高，响应速度快,并控制联动排风和其他设备动作 |
| 48 | 防爆预警联动系统 |  | 1 | 套 |  |
| 49 | 防爆线管 |  | 60 | 米 | 钢制镀锌管：（进行热镀处理） |
| 50 | 防爆绕性管、密封胶泥 |  | 1 | 项 |  |
| 51 | 散流器 |  | 4 | 只 | 铝合金材质 |
| 52 | 防静电接地桩 |  | 9 | 点位 | 学生测试实验用4个点位：电阻分别达到测试实验要求，仪器接地5个点位：电阻分别达到防雷、防电压过高、电流过大瞬间引流释放作用。接地材料材质要求：均采用铜包钢2500*50*50mm接地桩（进行热镀处理），接地采用40*5mm铜条（进行热镀处理）引入室内与端子盒进行连接 |
| 53 | 端子箱 |  | 5 | 套 | 全钢结构，每只端子箱因具备6个以上端子，可供每台仪器直接连接 |
| 54 | 电缆 | 10㎡ | 280 | 米 | 采用远东铜芯10㎡电缆，每根电缆、端子盒与仪器两端均采用铜夹扣，应采用专用工具进行制作 |
| 55 | 实验凳 |  | 60 | 张 |  |
| 56 | 附件材料 | 含包箍、三角铁、吊筋螺丝、PPR下水管等。 | 1 | 项 | 本项目所需附件材料 |

四、其他要求：

1、质保期和售后服务：从设备验收合格之日算起，需维持三年的产品的质保期和售后服务。在保修期内产品如有质量问题，卖方为买方提供免费维修及更换配件。设备故障报修的响应时间为4小时，若电话中无法解决，24小时内到达现场进行维护。

2、供货期和工程期：签订合同后，40日内将货物送至采购人指定地点，并将设备安装调试运行至正常运行的最佳运行状态。

参与投标供应商在投标前须到采购方项目地点进行现场勘察，勘察集中时间定于2018年10月10日9：30-10:00，地点： 南京工业大学江浦校区安全科学与工程学院办公楼120室，勘查联系人及联系方式：刘阳18260038585。

五、评审标准：

| 投标报价 | 投标报价 （0~30分） | 价格分采用综合法计算，投标最低价格作为评标基准价，最低报价为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（投标最低价格/该投标人的投标报价）)×30分（保留小数点后两位）。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。最多得30分。 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术响应 （0~10分） | 技术响应（10分）投标产品对招标文件具体需求的响应程度。满足招标文件技术指标、参数要求的得7分。非“★”号指标如有负偏离，有一项负偏离扣2分，有三项负偏离或者未提供技术参数响应表的均不得分。正偏离的技术指标（由现场评审委员会认定），每一项加1分，最多加3分。 |
|  | 检验报告 （0~7分） | 提供针对本项目的产品检验报告： 1．阻燃PP风管板材厂家提供检测报告， 1分； 2．防瀑风机厂家提供防爆电气设备防爆合格证 2分 3．投标人提供.全钢通风橱检测报告，1分； 4. 台面厂家提供 台面板检测报告，2分 5.投标人提供.钢木实验台检测报告，1分； 以上内容属于针对本项目投标时检测报告复印件需加盖公章。 |
|  | 技术方案 （0~16分） | 1、投标人在投标文件中须提供针对本项目完整适合的通风橱、实验台以及防爆实验室危化品室设计方案（平面图、三维图、单件图）优得9-10分，良得4-5分，差不得分。 2、投标人的供货组织方案较为合理、产品安装和调试的主要技术保证措施、人员培训计划和应用技术支持可以满足招标要求的，优得5-6分，良得2-3分，差不得分。 |
|  | 质量反馈 （0~4分） | 根据提供的近两年用户书面评价及意见反馈情况，评价为优的每份得1分、最高得4分。 |
| 相关证书 | 相关证书 （0~18分） | 1、具有中国环境标志产品认证证书，得1分； 2、具有中国环保产品认证证书，得1分； 3、施工安装提供防雷工程专业资质证书，得5分； 4、防瀑风机厂家提供C E防爆认证 得，5分 5、台面厂家提供 FSC国际森林管理体系证书，得1分； 6、台面厂家提供greenguard 认证，得5分； 以上提供针对本项目有效期内的证书复印件需加盖公章。 |
| 质保保证期 | 质保期限 （0~3）分 | 在满足质保期3年的要求下，每增加1年，得1分，最多得3分。 |
|  | 售后服务与响应时间 （0-4）分 | 根据投标文件的响应情况，优得4分，良得3分，差得0-2分，未提供不得分。 |
|  | 技术支持与培训（0-2）分 | 根据投标文件的响应情况酌情 1-2分。 |
| 业绩证明 | 相关合同 证明文件 （0-6分） | 投标人须提供近三年类似项目合同证明文件： 合同金额80万及以上每个得2分，最多得4分； 合同金额30万及以上每个得1分，最多得2分； 提供合同原件现场备查，时间金额以合同原件为准，否则不得分。 |