附件1：NJTECH2018-HZ037项目需求

包一  同步热分析仪（1套，允许进口）

一、功能要求：

同步热分析仪是一台可以同时测量样品重量变化、温度变化和热流的热分析仪器。可以得到样品的，熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度、样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、水份与挥发物、气化与升华、成份分析、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。

二、技术指标要求：

1、温度范围：室温-1500℃。

★2、热重动态基线漂移（RT-1500）：＜50μg（须无任何软件处理，在原厂官网须体现）。

3、量热准确度：+/- 2%。

4、最大样品量：200mg。

5、称量精度：+/-0.1%。

6、称量准确度：+/-0.5%。

★7、天平设计：水平式结构；配置两个天平；可同时独立对两个样品进行TGA测量。

8、真空度：<50μtorr。

9、气体吹扫方式：水平吹扫，无浮力效应。

10、测试方式：一次实验可以同时得到DSC，TGA，和DTA三条数据曲线。

11、加热速率：0.1～100℃/分钟（室温～1000℃）。

12、炉子降温：强制空气，从1500℃-50℃< 20分钟。

13、可扩展与FTIR或MS联用。

14、调制DSC（MDSC）功能：标配。直接测量热容；在实验的同时能够实时观测样品的总热流、总比热、可逆比热、可逆热流、不可逆（动力学）热流、调制温度、调制热流、参考相角、温度振幅、热流振幅。（该功能须在原厂官网体现）

★15、具备调制TGA (MTGA) 功能：可直接测量活化能；可用于分解研究；可获得无模型动力学数据。（该功能须在原厂官网体现）

16、高分辨TGA功能：提高失重信号的分辨率。

三、基本配置要求：

1、主机：主机加所有必须附件。

2、样品支架：测量DSC，TGA及DTA的样品支架各肆套；含热电偶肆套。

3、样品坩锅：原装铂金坩锅三个；原装陶瓷坩埚九个。

4、软件：可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，并可终身免费升级。

5、一体化数字式流量控制：要求流量计整合在主机内，气体的流量和种类可计入到原始数据中，并可进行自动的气体切换。

6、电源变压器及其它必须的附件。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后2个月内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：整机质保壹年；炉体质保伍年，质保期从验收合格后当日起计算。

4、售后服务：卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在24小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

包二  废气处理装置（定制，20套）

一、功能要求：

该项目为“交钥匙工程”工程，利用原有20台风机，需要新增20台废气净化处理装置及相应配套风管配件等。

改造范围内的所有废气及相应配套管道配件均纳入售后质保范围内。

二、技术规范及标准：

1、《中华人民共和国环境保护法》。

2、《国家大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有关废气环保的要求。

3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。

4、《科学实验室建筑设计规范》JGJ91-93。

5、《采暖通风设计要求与国家实验室建筑设计规范》。

6、《简明通风设计手册》 GB50194-2002。

7、《采暖通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。

8、《采暖通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-2002中有关通风的要求。

三、验收规范标准:

项目完成后，中标方组织有资质的职能部门进行验收，并提供相关检测报告（废气处理须达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》相关检测标准）。

四、技术指标要求：

1、工艺流程：有害气体输出-风管-废气净化箱-风机-出风管-达标排放。

2、工艺说明：

2.1、废气排放口20套；

2.2、利用原有风机匹配废气净化装置及配套连接管道等配件。

2.3、根据现场位置，将部分原有风机及管道配件拆除并根据现场位置并移位部分相应风机设备，增加安装匹配的风管及配件。

3、废气净化箱、风管及配件材质为：PP板材。

4、PP板材经过机械焊接制作成型，部分成品需根据现场实际尺寸定位制作安装。

5、废气净化箱（20台）：

| 废气净化箱技术 要求 | 1、设备组合方式：卧式、立式、抽屉式、格栅式（根据现场位置匹配）。 |
| --- | --- |
|  | 2、处理介质：实验产生的废气。 |
|  | 3、处理方式：二级吸附处理。 |
|  | 4、箱体体积：按设计要求的处理风量及现场位置进行配置。 |
|  | 5、箱体材质及制作要求：采用优质实验室排风专用聚丙烯（PP）板材，壁厚为8mm-12mm，按国家规范要求设计制作。 |
|  | 6、箱体基座：配置钢架基座。 |
|  | 7、排放标准：符合大气污染物综合排放（GB16297-1996）二级标准。 |
|  | 8、处理方式：内置吸附剂，净化率达到90%。 |
|  | 9、内填充物为优质柱状活性炭。 |
|  | 10、设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更换吸附剂。 |

6、活性炭技术参数：

| 序号 | 项目 | 柱状活性炭（II型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒径mm | 4.0 | 黑色颗粒无味 |
| 2 | PH值 | ＞7 |  |
| 3 | 水分% | ＜5 |  |
| 4 | 比表面积m2/g | ＞900 |  |
| 5 | 强度% | ＞93 |  |

7、SDG原料II型技术参数：

| 吸附剂型号 | SDG-Ⅱ |
| --- | --- |
| 吸附酸种类 | HNO3、HCL、SO2 |
| 堆积比重 | 0.64-0.72 |
| 处理酸气浓度mg/m | >1000 |

8、风管及配件要求：

8.1、规范要求：按照《全国通用建筑标准设计图集》、《采暖通风设计选用手册》规范执行。

8.2、废气净化处理箱、风管及配件部件所用板材的壁厚为4mm～14mm。根据国家有关标准，风管壁厚如下：

中、低压系统聚丙烯矩、圆形风管板材厚度（mm）：

| 风管长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 3.0 |
| 320<b≤500 | 4.0 |
| 500<b≤800 | 5.0 |
| 800<b≤1250 | 6.0 |
| 1250<b≤2000 | 7.0 |

8.3、聚丙烯风管的法兰规格（mm）：

| 风管边长b | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 | 风管边长b | 材料规格（宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤160 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×12 | Ｍ8 |
| 160＜b≤400 | 35×8 | M8 | 1250＜b≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜b≤500 | 35×10 |  | 1600＜b≤2000 | 60×18 |  |
| 500＜b≤800 | 40×10 | M10 | b＞2000 | 按设计 |  |

9、施工中要保证通风系统气密性要求，弯头制作按照国家规范制作要求具有一定弧形弯。

10、软接头：将原有纺布软接头拆除，更换为PVC软塑连接。

11、风管法兰之间连接应有3㎜的橡胶密封垫。

五、其他要求：

1、质保期：3年，质保期间每半年为废气处理系统进行一次全面检修保养；质保期满后，终身提供同等保修服务，保修费用另行约定。若因质量或设备本身问题出现故障，供货商须在接到通知后2小时内响应，4小时内赶到现场查看情况，12小时内解决故障问题。

2、供货期：合同签订后40天内完成。

3、付款方式：合同签订后，进场安装之日起7日内按合同总价的30%支付预付款，完工验收合格后15个工作日内付至合同价款的90%，10%作为工程质保金，质保金从验收通过之日起，一年后（无质量问题）无息支付。

4、改造完成后，所有竣工图纸等资料应完整提供给招标方。

5、项目施工、验收过程中若发生安全事故由中标方自行负责。

6、投标供应商需勘察现场，未勘察现场的投标供应商不予接受投标文件。勘察现场集中时间：2018年10月26日上午9:30-10:00，集中地点南京工业大学江浦校区沉毅北楼1楼，勘查联系人及联系方式：栗老师13584097017。

| 清单报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 材料 | 单位 | 数量 |
| 1 | 废气净化箱 | 处理风量：4000m³/h |  | PP材质 | 台 | 3 |
| 2 | 废气净化箱 | 处理风量：6000m³/h |  | PP材质 | 台 | 9 |
| 3 | 废气净化箱 | 处理风量：8000m³/h |  | PP材质 | 台 | 2 |
| 4 | 废气净化箱 | 处理风量：10000m³/h |  | PP材质 | 台 | 2 |
| 5 | 废气净化箱 | 处理风量：12000m³/h |  | PP材质 | 台 | 3 |
| 6 | 废气净化箱 | 处理风量：20000m³/h |  | PP材质 | 台 | 1 |
| 7 | 净化箱钢架基座 | 净化箱配套 |  | 型钢 | 套 | 20 |
| 8 | 支撑平台支架 | 根据现场制作 |  | 型钢 | 套 | 20 |
| 9 | 软接 | 600*500 |  | 软塑，壁厚≥3mm | 只 | 18 |
| 10 | 软接 | 600*300 |  | 软塑，壁厚≥3mm | 只 | 1 |
| 11 | 软接 | Φ315 |  | 软塑，壁厚≥3mm | 只 | 1 |
| 12 | 风管 | 600*500 |  | 全塑，壁厚≥4mm | 米 | 15.5 |
| 13 | 风管 | 600*300 |  | 全塑，壁厚≥4mm | 米 | 0.5 |
| 14 | 风管 | Φ315 |  | 全塑，壁厚≥3mm | 米 | 0.5 |
| 15 | 弯头 | 600*500 |  | 全塑，壁厚≥4mm | 只 | 7 |
| 16 | S弯头 | 600*500 |  | 全塑，壁厚≥4mm | 只 | 18 |
| 17 | S弯头 | 600*300 |  | 全塑，壁厚≥4mm | 只 | 1 |
| 18 | S弯头 | Φ315 |  | 全塑，壁厚≥3mm | 只 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有配电拆装 |  |  |  | 套 | 20 |
| 2 | 原有风机、管道设备拆装 |  |  |  | 套 | 20 |
| 3 | 吊装搬运费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 4 | 其他安装辅材 |  |  |  | 项 | 1 |
| 5 | 运输费 |  |  |  | 项 | 1 |
| 6 | 税金 |  |  |  | 项 | 1 |

六、评分标准：

投标文件满足招标采购文件全部实质性要求的投标供应商满足3家时，评标采用综合评分法。采用综合评分法的,总分为100分，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。具体评审标准如下：

| 投标报价 | 投标报价 （30分） | 价格分采用综合法计算，投标最低价格作为评标基准价，最低报价为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（投标最低价格/该投标人的投标报价）)×30分（保留小数点后两位）。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 技术响应 （15分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度。满足招标文件技术指标、参数要求，产品指标完全响应得12分，负偏离一项扣1分，有三项负偏离或未提供技术参数响应偏离表的均不得分；正偏离一项得1分（评审专家认为确有超出），最多得3分。 |
|  | 技术方案 （17分） | 1.对项目实施方案具有针对性，包括系统制作、安装、调试、验收等详细方案；有投标产品的性能、技术指标说明进行评价。优得4-5分，良得3分，中得2分，差得1分，未提供不得分。 2.施工组织设计，包括施工进度、质量保证体系、项目实施期间与其他单位、部门的综合协调方案，项目实施进度安排，质量保证体系，项目实施安全措施，现场文明措施和环境保护措施等。优得7-8分，良得5-6分，中得3-4分，差得1-2分，未提供不得分。 3.对提供的针对本项目实施方案图纸进行评价。优得4分，良得3分，中得2分，差得1分，未提供不得分。 |
| 企业实力、相关证书 | 企业实力 （6分） | 通风废气设备生产基地、生产加工设备及制造安装能力，根据提供相关证明材料，优得5-6分，良得3-4分，中得2分，差得1分，未提供不得分。 |
|  | 相关证书 （12分） | 1.具有环保工程专业承包叁级资质证书得2分，未提供不得分； 2.提供ISO9001质量认证管理体系认证证书得2分，未提供不得分； 3.提供ISO14001环境管理体系认证证书得2分，未提供不得分； 4. 具有安全生产许可证书得2分, 未提供不得分； 5.相关产品专利证书，有一份得2分，最多得2分，未提供不得分。 6、具有机电安装专业承包贰级及以上资质证书得2分，未提供不得分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章，原件备查。 |
| 质保保证期 | 质保期限 （3分） | 在满足质保期3年的要求下，每增加1年，得1分，最多得3分。 |
|  | 售后服务与响应时间 （5分） | 1.投标人承诺在接到招标人报修通知后2小时内响应，4小时内赶到现场查看情况，12小时内解决故障问题。提供承诺书的得1分；优于招标文件要求的售后服务响应时间的，得1分；不提供相关承诺或不能满足招标文件要求的响应时间的，不得分。投标人须提供售后服务承诺书并加盖公章。 2.投标人具有配套的售后服务机构及固定维修人员，至少2人（以服务机构营业执照及办公处所证明材料、人员社保缴费证明为准）的，得1分；优于招标文件要求的售后服务维修人员数量要求的，得2分；无服务机构不得分。 |
|  | 技术支持与培训（2分） | 根据投标文件的响应情况酌情0-2分。 |
| 业绩证明 | 相关合同 证明文件 （10分） | 投标人须提供近三年类似项目合同证明文件： 单项合同金额在50万元以上的，每提供一份得1分，最多不超过10分。 以上业绩不含实验室家具，提供合同原件现场备查，时间金额以合同原件为准，否则不得分。 |