附件1：NJTECH2018-SBZB003项目需求

包一  超纯水系统（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、高精密分析设备用水（ICP、ICP-MS、HPLC 、HPLC-MS、TOC分析、GC-MS、AAS等）。

2、电化学分析，痕量分析，Langmuir-Blodgett槽分析。

3、分析试剂及药品配置、稀释。

4、毒理学研究、环保实验分析等。

5、PCR，电泳，测序，分子生物学，细胞培养，单克隆抗体研究，基因组学和蛋白质组学研究。

6、各种组织/细胞培养。

- 单抗制备，血清稀释等。

二、技术指标要求：

（一）、超纯水系统：

1、进水要求：蒸馏水/RO水/去离子水。

2、电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃。

3、电导率：0.055μs/cm@25℃。

4、TOC水平：1-5 ppb。

★5、热源≤ 0.001 EU/ml，RNase<0.003ng/ml，DNase<0.4pg/μl，微生物≤0.01 CFU/ml，颗粒(>0.2μm) ≤ 1/ml。

6、出水流速：0 - 2L/min，连续可调。

7、温度探头精确性达±0.1℃(accuracy) ；电极常数：0.01cm-1，探头自动校正。

★8、全系统湿管道消毒，不是只消毒(UF)超滤装置；内置超滤膜可自动冲洗，寿命长达2年以上。

9、双波长紫外灯(185nm,254nm)。

10、可反复消毒5次0.2μm终端过滤。

11、宽屏显示屏幕，LCD（4行显示），显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能。

12、数控微处理芯片控制仪器运行，可存储近4 周内的数据。

13、标准RS232 接口，可调节収送时间间隔，安全地发送测量数据，错误信息、时间等到电脑或打印机，符合GLP 标准。

（二）、二级纯水系统：

14、进水要求：自来水。

★15、产水电阻率：10 - 15 MΩ-cm @25℃；产水量：≥12升/小时；配置254nm紫外灯，细菌 1 CFU/mL；可选配30/60/100升带循环泵储水箱，PE材质符合ME 8159以及NG2431 E标准，耐超纯水腐蚀，不透光，食品安全级，带有5个液位感受器和除菌除CO2呼吸滤器,颜色显示呼吸器需更换；且有接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料，配置内置增压泵，反渗透后产水水质探头，产水水质探头,水质探头电极常数为0.01cm-1，温度精确度±0.1℃。

16、TOC水平：< 30ppb。

17、pH值：中性。

18、电子处理控制系统可作连续水质监控。

19、离子柱快接口设计，方便系统维护和耗材的更换。

20、间歇循环，循环时间可调，水循环需经过离子交换纯化柱和紫外灯。

21、具有角度控制面板, 动画显示流程图和水箱水位，可选择控制产水、停水的液位，用户友好的操作界面。

三、基本配置要求：

1、超纯水系统：主机（包括两个水质监测器，温度探头，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，0.2μm终端微滤器）

2、二级纯水系统：主机（反渗透、离子交换柱），自来水进水预滤系统,水箱带二氧化碳空气过滤器和溢流过滤器

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

包二  超低温冰箱（允许进口，1台）

一、功能要求：

1、能够用于特殊生物材料、生物制品等的低温试验、保存。

2、能够用于冷冻、保存细菌、细胞等生物体。

二、技术指标要求：

1、内部容积：不小于 490L，2英寸冻存盒容量不少于 288 个。

★2、工作温度:-50℃∽-86℃。

3、箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；不锈钢搁板高度可调；标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能。

4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。

5、具备电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行。

6、门铰链：工业级，不易变形，确保良好的密封性。

7、双外门设计，可以在上层箱体存放频繁使用的样品，下层箱体存放长期不使用的样品；外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启。

8、可以实现多人安全公用一台冰箱；标配四扇内门，减少冷气丢失；两扇外门除标配门锁外，还具有挂锁锁扣，可实现双门四锁，充分保障样品安全。

9、预留外接端口，可连接外部探头或仪器，标配数据输出端口。

10、三点四层式门密封条，超大冷凝器，面积为305X457mm。

★11、标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能；2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃。

★12、压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 27 分钟；确保最佳降温效果具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 228 分钟。

13、外部尺寸(mm)：约1979 H X 989 D X 846 W mm。

14、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成。

15、控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然。

16、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

17、全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏。

18、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

19、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静。

20、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时。

21、可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。

22、可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、配有4扇内门。

四、其他要求：

1、质保期：1年，压缩机2年延保。

2、供货期：合同签订后60天内。

3、产品符合以下权威认证之一：CE 认证、ISO认证、CFG、CFDA认证。

包三  离心机（允许进口，1台）

一、功能要求：

1、可提供低温离心环境（最低温度≤ 4℃）。

2、具有瞬时离心及连续离心方式。

3、可离心15mL、50mL离心管和酶标板。

二、技术指标要求：

★1、最高转速：不小于15,000转/分；最大离心力：不小于25500×g；最大离心容量：不小于1.5L。

2、驱动系统：无碳刷电机直接驱动。

3、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态。

★4、运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。

5、温度控制范围：从-10 到+40度。

6、加/减速选择：9加速/10减速。

7、程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序。

★8、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换，转头自动识别；水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

9、离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启。

10、具有自动锁盖及内锁装置功能。

11、噪音≤ 55 dB。

12、外形尺寸：约360×623×605cm。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、专用独立的酶标板角转头1套。

3、可放置大容量离心瓶，也可满足放置50ml\15ml离心管。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

包四  二氧化碳培养箱（允许进口，1台）

一、功能要求：

1、能够提供细胞培养所需的环境。

2、可进行自行灭菌，具有防污功能。

3、具有箱内环境参数实时监控功能。

二、技术指标要求：

1、箱体：

1.1、工作体积：240升；

★1.2、具有玻璃内门和可选纯铜内壁；

1.3、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块。

2、温度控制：

★2.1、温度控制范围：高于室温3℃～55℃；

2.2、温度控制精度（时间）：±0.1℃；

2.3、温度均一性: ±0.5℃；

2.4、温度跟踪报警：有；

2.5、温度显示：触摸屏；

2.6、保温方式：直热式。

3、气体控制：

3.1、二氧化碳控制范围：0～20%；

3.2、二氧化碳控制精度：±0.1%；

3.3、二氧化碳跟踪报警：有；

3.4、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器或IR红外传感器；

3.5、用户编程上下限可跟踪报警。

4、显示控制：

4.1、触摸屏显示温度和二氧化碳浓度；

4.2、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。

★5、90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，具有程序自检功能和自动校正功能。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、六分独立气密性门1套。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后30天内。

包五  倒置荧光显微镜（允许进口，1台）

一、功能要求：

用于培养细胞和组织切片的观察。

二、技术指标要求：

1、光学系统： 无限远光学校正系统，物镜齐焦距离≥60mm。

★2、主机：研究级倒置显微镜，具有相差、荧光和明场等观察功能，可升级浮雕相差（可以清晰呈现三维立体图像，适配塑料或玻璃培养皿，不需要相差等特殊物镜，荧光通过率高）、霍夫曼相衬、微分干涉、显微操作等高级观察功能。

3、端口：插入式分光端口模块，端口100%及端口/目镜80%20%可选，用户可自行选择端口分光比例模块而无需更换主机。

4、调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，行程≥11mm，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤5mm，微调每转≤0.1mm。

5、载物台：长柄式机械载物台，行程：X114 x Y73mm，尺寸：W260 xD300mm,XY行程可调，可接受7种不同托架，长行程使得用户可以观察整个培养板。

6、照明系统：长寿命白光LED透射光源，配有专业的复眼照明光学系统，在任何放大倍率下确保视野边缘处也可实现均匀明亮的照明。

7、目镜筒：人机学双目镜筒，瞳距50-75mm，10X目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调。

8、物镜：超级平场半复消色差荧光相差物镜：

8.1、高性能荧光相差物镜4X (NA≥0.13，WD≥16mm)；

8.2、高性能荧光相差物镜10X (NA≥0.30，WD≥16mm)；

8.3、高性能荧光相差物镜20X (NA≥0.40，WD≥3.1mm)；

8.4、高性能荧光相差物镜40X (NA≥0.60，WD≥3.6mm)。

9、物镜转换器：≥6孔物镜转换器，带DIC插槽。

10、多功能聚光镜：ELWD聚光镜，7工位聚光器模块转盘，具备相差功能模块，可拓展浮雕反差、DIC、霍夫曼等模块。

★11、荧光系统：落射荧光滤光块转盘，荧光工位≥4孔，长寿命LED激发光源，内置复眼透镜，配四色包含“噪声消除机制”的滤色块，分别为385nm、470nm、560nm、590nm；荧光照明功率重现功能，在不同波长间切换时可自动重现用户之前自定义的荧光强度。

★12、成像系统：显微镜同品牌，≥590万真实物理像素高灵敏度专业相机，非像素叠加技术成像，≥1/1.8英寸版面，实时预览速度最高≥30FPS，灵敏度可切换至ISO50～ISO3200，USB3.0高速传输。

13、专业图像分析软件：显微镜同品牌，完美控制相机，可以添加标尺测量，对单荧光通道图片做色彩合成，显示多染标本的图像；合成多通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；能做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理。

14、电脑工作站，主流商务品牌，酷睿双核处理器，8G内存，1G独显，1T硬盘，22寸高清IPS显示器，WIN7专业版。

三、基本配置要求：

1、显微镜主机带彩色相机及图像处理软件1套。

2、电脑（包含独立显卡、内存和CPU不低于主流配置，Windows系统）1台。

四、其他要求：

1、质保期：1年，配件5年（光源除外）。

2、供货期：合同签订后60天内。

包六  手套箱  1台

一、功能要求：

1、密闭循环：手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧。

2、自动控制再生：除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制。

3、自动清洗：手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成。

二、技术指标要求：

1、手套箱：单工位，长×宽×高≥1220×750×900mm，304不锈钢材质，箱体内有两层搁物架，可调节高度；箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。

2、箱体右侧配有大过渡舱和小过渡舱，为方便设备运输，大小过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。大过渡舱直径约360mm，长度约600mm, 小过渡舱直径约150mm，长度约300mm。

3、手套口：聚甲醛材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

4、循环能力：集成风机流量≥60m3/h，加装变频控制。

5、真空泵：抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵配装油雾过滤器和气镇。

6、有机溶剂吸附柱，填充高效活性炭，放置在箱体内，与主循环管道相联，能快速更换吸附材料，并且不破坏箱内高纯气氛。

7、双气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。

8、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座，六个阀集成控制，提供不锈钢集成阀座图片。

9、称量系统：量程2200g，精度0.01g，集成在箱体内，方便操作。

10、超净过滤系统，自上而下层流设计，洁净度可达到10级，配尘埃粒子计数器测试。

★11、手套箱物联网系统，可以对手套箱设备进行远程监控、诊断、故障自动报警、故障远程修复、用户在线帮助等，实现设备智能化，要求提供手套箱物联网系统证明文件。

★12、水分析仪：测量范围是0～500ppm，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，要求水分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

★13、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，要求氧分析仪生产厂家提供该功能的证明文件。

14、手套箱通过UL认证，附证书扫描件。

三、基本配置要求：

1、1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度约3 mm。

2、1个不锈钢制成的真空过渡室（右侧）。

3、1个不锈钢制成的真空过渡室（右侧）。

4、1副丁基橡胶手套。

5、1台高性能的循环风机。

6、2台真空泵。

7、1套PLC控制及触摸屏操作系统。

8、1套称量系统。

9、1台水分析仪。

10、1台氧分析仪。

11、1个有机溶剂吸附器。

四、其他要求：

1、质保期：不少于1年。

2、供货期：合同签订后30天内。

3、售后服务：免人工维修费、更换零部件按照成本价收取。